## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 显微镜 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于在显微镜下观察的组织切片或标本
·2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离45mm或60mm
3.2 | 调焦
·3.2.1 | 调焦行程 | ≥25mm
·3.2.2 | 微调刻度单位 | 粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤0.1mm
·3.3 | 三目镜筒 | 三目镜筒，倾角可调（5-35）°
3.4 | 分光模式 | 提供三档分光
3.5 | 视场数 | ≥22mm
*3.6 | 物镜转换器 | ≥五孔物镜转盘
3.7 | 聚光镜 | N.A.≥1.1
*3.8 | 物镜 | 全复消色差物镜
3.8.1 | 4倍 | N.A.≥0.13, W.D.≥16.40mm
3.8.2 | 10倍 | N.A.≥0.30，W.D.≥8.10mm
3.8.3 | 20倍 | N.A.≥0.50，W.D.≥2.00mm
3.8.4 | 40倍 | N.A.≥0.75，W.D.≥0.74mm
3.9 | 载物台 | 复合式机械平台
*4 | 配置需求 | 显微镜主机1台，聚光镜1个，物镜转盘1个，各类物镜≥4个（4倍、10倍、20倍、40倍各一个），防尘罩1个
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。