## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于口腔复杂牙体牙髓疾病、牙周疾病及口腔种植的显微治疗及手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显微镜主镜
3.1.1 | 光学系统材质的要求 | 采用复消色差镜头
3.1.2 | 目镜筒要求 | 可调角度双目镜筒，可调角度⩾（30-150）度
*3.1.3 | 工作距离 | 工作距离⩾（207-415）mm，可使用电动多焦镜头调节，也可以手动调节，主镜头上具有工作距离显示，可以实时显示工作距离。
*3.1.4 | 调焦方式 | 通过多焦镜头电动或手动聚焦
3.1.5 | 景深范围 | ≥18cm
·3.1.6 | 视野直径 | ≥（17-180）mm（10倍目镜下），电动连续调节
3.1.7 | 放大范围 | ≥（1.2-12.8）倍 (配10倍目镜)，电动连续调节，并有手动变倍系统
3.1.8 | 放大倍率 | 6:1,电动调节
3.1.9 | 瞳距调整范围 | ≥（55-75）mm
3.2 | 对于光源的要求
·3.2.1 | 自动光栅 | 具备自动光栅，照明光斑随放大倍数变化自动匹配为整个视野大小
·3.2.2 | 自动亮度保护 | 具备亮度保护，照明强度随工作距离的变化自动匹配
*3.2.3 | 双光路设计 | 独有双光路光源设计，可快速切换。光源采用氙灯，功率⩾180W。
3.3 | 对于支架及控制系统的要求
·3.3.1 | 支架臂展 | 设备总臂展长度⩾1600mm
·3.3.2 | 平衡性 | 至少采用5个阻尼关节，无需完全锁止关节
·3.3.3 | 控制器 | 彩色LCD图形数据显示其（焦距、倍数、光亮度可触摸控制），预存≥10组个性化设置，开机可选择⩾6组不同初始参数
*3.3.4 | 多功能手柄 | 可控制变焦、变倍、光亮度等,具有自由编辑按钮。
3.4 | 报警及安全指标 | 设备具有指标异常提示和安全报警声、光指示
3.5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 控制系统管理软件1套，永久免费升级
*4.2 | 硬件 | 1.安装底座1个 2.支架系统1套 3.可调角度目镜筒1套 3.12.5x目镜2个 4.主镜体1套 5.可变焦物镜系统1套 6.180W氙灯及独立控制系统2套 7.LCD主控系统1套 8.多功能手柄2个 9.防尘罩1个 10.说明书及技术手册1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。