## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交货。

2.交货地点：指定地点。

3.交货方式：/。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

（三）售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 3.2零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 3.3零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 3.4到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 3.5保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 3.6技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 3.7升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 3.8专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 3.9培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 除颤监护仪 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 28 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 可对成人、小儿等患者进行除颤，并具有监护功能 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 除颤功能 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 除颤模式 | 手动异步除颤、同步复律，体外自动除颤（AED） |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 除颤波形 | 具备双相波技术 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 能量范围 | （1～360）J，多档可调 |  |  |  |  |
| 3.3 | 除颤电极板类型 | 具备成人/儿童一体化 |  |  |  |  |
| 3.4 | 除颤手柄按键 | 具备能量选择、充电、放电功能 |  |  |  |  |
| 3.5 | 同步除颤功能 | 屏幕显示同步信号，屏幕及打印报告均有放电位置标记 |  |  |  |  |
| ·3.6 | 充电速度 | 充电至200J时间≤3s，充电至360J时间≤7s |  |  |  |  |
| ·3.7 | 心律失常种类 | ≥26种 |  |  |  |  |
| 3.8 | 血氧饱和度监测 | 血氧监测范围为（0～100）%；在（75～100）%范围内，成人/儿童测量精度≤±2%，新生儿测量精度≤±3% |  |  |  |  |
| 3.9 | 体外起搏模式 | 按需起搏，固定起搏 |  |  |  |  |
| 3.10 | 起搏频率 | （40～170）次/分 |  |  |  |  |
| 3.11 | 无创血压 | （0～295）mmHg，误差≤±3 mmHg |  |  |  |  |
| 3.12 | 显示屏尺寸 | ≥7英寸 |  |  |  |  |
| ·3.13 | 电池充放电次数 | 最大能量放电除颤次数≥210次 |  |  |  |  |
| 3.14 | 打印功能 | 具备打印心电报告、放电报告、自检报告 |  |  |  |  |
| 3.15 | 防水防尘级别 | ≥IP44 |  |  |  |  |
| 3.16 | 抗跌落性能 | 满足救护车EN1789标准 |  |  |  |  |
| 3.17 | 录音功能 | 最大支持≥240min录音存储 |  |  |  |  |
| 3.18 | 报警及安全指标 | 声光报警、电池报警、导联线脱落、机器故障、电极板安装报警 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、锂电池1块、心电导联线1套、血氧监测附件1套、无创血压监测附件1套、多功能电极片1套、除颤电极板（成人儿童二合一）1套 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | 供应商须提供书面承诺 |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |