## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交货。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.交货方式：/。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

- 售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 3.2零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 3.3零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 3.4到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 3.5保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 3.6技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 3.7升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 3.8专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 3.9培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多参数监护仪（带有创血压） |  | 总数量（台/套） | 11 | 预算总金额（万元） | 49.5 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 可对成人、小儿和新生儿患者的心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、有创血压进行监护，可记录并发出报警 |  |  |  |  |
| *2.1 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| ·2.2 | 通过国家Ⅲ类注册 | 具备 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| *3.1 | 屏幕尺寸 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏 |  |  |  |  |
| •3.2 | 显示屏 | ≥8通道波形显示 |  |  |  |  |
| 3.3 | 内置电池 | 具备，锂电池支持监护仪工作时间≥2小时。 |  |  |  |  |
| •3.4 | 槽位数 | ≥2槽位 |  |  |  |  |
| 3.5 | 心律失常 | 支持≥27种心律失常分析,包括房颤分析 |  |  |  |  |
| 3.6 | 心率测量范围 | （15～350)bpm,测量精度±1%或±1bpm,分辨率1bpm |  |  |  |  |
| 3.7 | 静态压力测量范围 | （0～300mmHg），最大误差±3mmHg |  |  |  |  |
| 3.8 | 呼吸频率测量范围 | 成人监测范围(0～60)次/分钟，最大误差±2次/分钟 |  |  |  |  |
| 3.9 | 血氧饱和度监测 | （70～100）%，最大误差±2% |  |  |  |  |
| 3.10 | 体温测量范围 | 测量范围 (0～50)ºC ，最大误差±0.1℃ |  |  |  |  |
| 3.11 | 有创血压测量范围 | （-10mmHg～370mmHg），（-1.3kPa～49.3kPa） |  |  |  |  |
| 3.12 | 计算功能 | 主机配备药物计算、血流动力学计算、氧和计算、通气计算、肾功能计算、滴定表功能 |  |  |  |  |
| 3.13 | 兼容模块 | 后期可根据临床需求升级与监护仪兼容的模块：连Nellcor血氧、双有创血压、呼吸力学、Rainbow彩虹血氧 |  |  |  |  |
| •3.14 | 其他兼容模块 | 神经肌肉传导（NMT）、双频指数（BIS）、麻醉气体（AG）、主流/旁流二氧化碳 |  |  |  |  |
| 3.15 | 报警及安全指示 | 监护仪具备声光报警，报警分中高低三级，报警音量可调节 |  |  |  |  |
| •3.16 | 报警及安全指示 | 监护仪具备上下限报警，支持图形化报警（心电电极片脱落，对应电极片单独在屏幕上闪烁报警），并支持自动设置报警阈值 |  |  |  |  |
| *4 | 配置要求（单台套） | 主机1台、心电导联线≥1套、血氧探头≥1套、血压袖带≥1套、有创压模块1套 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |