## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交货。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.交货方式： / 。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

（三）售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 3.2零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 3.2零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 3.4到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 3.5保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 3.6技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 3.7升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 3.8专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 3.9培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

*（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

*（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

*（六）付款及结算方式（根据项目特点从以下4种方式选取）

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 半导体激光治疗仪 |  | 总数量 （台/套） | 8 | 预算总金额 （万元） | 32 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于慢性软组织及骨关节疾病疼痛的辅助治疗 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 激光 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 激光长波 | 810nm±10nm |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 激光短波 | 660nm±10nm |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 激光介质 | GaAlAs(砷铝镓) |  |  |  |  |
| *3.2 | 双路输出并独立控制功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.3 | 治疗头功率 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 点治疗头功率 | （20～500）mW，可调 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 面治疗头功率 | （0～2400）mW，可调 |  |  |  |  |
| 3.3 | 治疗头光斑 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 点治疗头光斑直径 | ≤10mm |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 面治疗头 | ≥6200mm² |  |  |  |  |
| *3.4 | 输出模式 | ≥3种，至少包含连续、间接、振荡模式 |  |  |  |  |
| ·3.5 | 振荡模式 | 治疗光可连续输出且能自动控制强弱变化 |  |  |  |  |
| 3.6 | 间歇模式 | （1～9）s，可调 |  |  |  |  |
| 3.7 | 治疗时间 | （1～90）min，可调 |  |  |  |  |
| ·3.8 | 治疗臂 | 数量≥2，具备阻尼式万向治疗臂 |  |  |  |  |
| ·3.9 | 液晶屏幕 | 至少包含显示治疗参数、波长动态变化、累计治疗时间 |  |  |  |  |
| 3.10 | 治疗参数记忆功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11 | 语音操作提示功能 | 具备，音量可调 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、点治疗头1个、面治疗头1个、万向阻尼支臂2支、防护眼镜激光专用1副 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |