## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后15天内交货。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.交货方式：/。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

- 售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 3.2零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 3.3零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 3.4到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 3.5保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 3.6技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 3.7升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 3.8专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 3.9培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于开展腹部、介入、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等超声检查 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 屏幕尺寸 | ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 触摸屏 | ≥12英寸，支持手势操作，触摸屏角度可调≥50° |  |  |  |  |
| 3.3 | 硬盘容量 | ≥1T |  |  |  |  |
| ·3.4 | 全场聚焦成像 | 具备全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，图像上无焦点显示 |  |  |  |  |
| 3.5 | 组织特异性成像 | 针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 |  |  |  |  |
| ·3.6 | 声速匹配技术 | 可根据人体组织真实情况，实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示 |  |  |  |  |
| ·3.7 | 探头接口 | ≥5个 |  |  |  |  |
| 3.8 | 扩展成像 | 凸阵、线阵、容积、心脏探头可用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 精细血流成像功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.10 | 图像优化 | 具备一键自动优化图像功能 |  |  |  |  |
| ·3.11 | 向量血流分析技术 | 可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征，具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量 |  |  |  |  |
| ·3.12 | 应变式弹性成像技术 | 具备肿块周边组织弹性定量分析功能 |  |  |  |  |
| 3.13 | 自动工作流设定 | 具备自动标注体位图、注释及自动切换检查模式 |  |  |  |  |
| 3.14 | 穿刺针增强技术 | 凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 |  |  |  |  |
| 3.15 | 原始数据处理 | 支持动、静态图像冻结后，不少于32项参数调节 |  |  |  |  |
| 3.16 | 最大显示深度 | ≥38cm |  |  |  |  |
| *3.17 | LGC | ≥8段 |  |  |  |  |
| ·3.18 | 频谱取样容积 | （0.5～30）mm ,支持所有探头 |  |  |  |  |
| ·3.19 | 频谱偏转角度 | ≥±30°（线阵探头） |  |  |  |  |
| 3.20 | 频谱自动测量 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.21 | 穿刺引导功能 | 具备 |  |  |  |  |
| *3.22 | 血管硬度分析功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.23 | 血管内中膜自动测量功能 | 具备 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 主机1台，凸阵探头1支、浅表探头1支、相控阵探头1支，工作站1套 |  |  |  |  |
| *5 | 物联网支持功能 | 免费配合连接PACS系统 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |