## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交货。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：/ 。

（二）产品包装和运输要求

按需方要求发运至指定地点，免费完成安装、调试、系统集成及培训工作。

（三）售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

（四）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 全自动化学免疫分析仪 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于体检中肿瘤标记物、传染病等项目检测 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 测试原理 | 非酶促化学发光法 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 分析速度 | ≥180 测试/小时 |  |  |  | 正偏离加分项 |
| 3.3 | 加样方式 | 采用一次性吸头 |  |  |  |  |
| 3.4 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| ·3.4.1 | 丙肝 | 具备同时检测抗原和抗体 |  |  |  |  |
| ·3.4.2 | 艾滋 | 具备同时检测抗原和抗体 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 癌胚抗原 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 甲胎蛋白 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.4.5 | 梅毒 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.4.6 | 乙肝五项 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.4.7 | 甲状腺功能七项 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.4.8 | 糖类抗原C199 | 具备 |  |  |  |  |
| *3.5 | 样本容量 | ≥50个样本，可连续加载 |  |  |  |  |
| 3.6 | 急诊功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.7 | 试剂位 | ≥20个试剂位，具有冷藏功能，可连续加载试剂， |  |  |  |  |
| 3.8 | 反应杯 | 同时放置 ≥1000 个，支持不停机加载 |  |  |  |  |
| 3.9 | 感应功能 | 具备液面探测、气泡检测、凝块监测功能 |  |  |  |  |
| 3.10 | 无携带污染 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11 | 传染病八项样本通量 | ≤200μl |  |  |  |  |
| 3.12 | 条码识别功能 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.13 | 互相联网功能 | 可连接LIS、HIS系统 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 主机1套、操作电脑1台 |  |  |  |  |
| *5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | 供应商须书面承诺响应 |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

说明：技术要求中带“*”条款必须提供技术支持材料（项目有具体要求的以项目为准）：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以投标人响应承诺为准。“•”号项排名打分或正偏离加分以及一般指标正偏离加分时，参照上述要求提供技术支持材料，未提供的不予认可。

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 数量 | 1台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 若填写开展项目和用量，示例如下： |  |  |  |  |
|  | 丙肝 |  | 3000 |  |
|  | 艾滋 |  | 3000 |  |
|  | 癌胚抗原 |  | 3000 |  |
|  | 甲胎蛋白 |  | 3000 |  |
|  | 梅毒 |  | 3000 |  |
|  | 乙肝五项 |  | 3000 |  |
|  | 甲状腺功能七项 |  | 3000 |  |
|  | 糖类抗原C199 |  | 3000 |  |
| 二、今后可选择开展或使用项目 |  |  |  |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |