## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 是否需要量化评审 | 备注
*1 | 基本要求 | 监护参数:心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏
*2 | 资质认证 | 通过CFDA认证、多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕 | ≥1.45英寸OLED彩色显示屏，分辨率不低于128 x 128
*3.2 | 显示内容 | 床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示； 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示
*3.3 | 导联脱落提示 | 支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态
3.4 | 显示界面 | 支持≥6种界面显示模式，并支持一键实现各界面互相切换显示
3.5 | 重量 | ≤500g，标配挂带包，便于病人随身携带
3.6 | 防水等级 | ≥IPX7
3.7 | 自动关屏功能 | 具备自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式
3.8 | 智能识别功能 | 智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置
3.9 | ECG测量 | HR测量范围：成人：15bpm～280bpm；小儿：15bpm～330bpm
3.1 | Resp测量范围 | 成人0rpm～115rpm；小儿0rpm～145rpm
3.11 | SpO2测量范围 | 0-100%
3.12 | 一键实现呼叫功能 | 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全
*3.13 | 换电池不掉电功能 | 具备，支持取下电池后确保至少20秒时间内不掉电
*3.14 | 数据存储及回顾 | 支持监护数据的存储及回顾
*3.15 | 联网通讯 | 中央监护系统支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络
3.16 | 中央站存储及回顾功能 | 中央监护系统具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间≥10天； 支持≥20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据；支持每台监护设备≥240小时的全息生理波形存储和回顾
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中央监护系统软件*2套
4.2 | 硬件 | 中央站主机*2套、打印机*2台、多参数数字遥测收发器*20台
4.3 | 器械 | 无
4.4 | 配件耗材 | 无
5 | 物联网支持功能 | 无
6 | 安装要求 | 无特殊要求
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。