## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

*（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间： 合同签订后3个月内交货 。

2.交货地点： 北京市海淀区 。

3.交货方式： / 。

*（二）售后服务

1.原厂保修年限：≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。

2.零配件支持：提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。

3.零配件保证供应时长：厂家自报。

4.到位维修响应：维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内），维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。

5.保修期外维修费用：提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格。

6.技术支持和服务网点：提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量。

7.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

8.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）。

9.培训：提供使用培训和工程师原厂培训。

*（四）知识产权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

*（五）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

*（六）付款及结算方式

签订合同附（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%,质量保证金5%。

### 技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 便携式超声仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 200 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备升级能力，能满足开展新的临床应用需求，所配软件为该机型的最新版本 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)，具备FDA或CE认证 |  |  |  | 须具体到设备型号 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 成像及功能 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像单元；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒成像；彩色能量多普勒成像；组织谐波成像；造影成像 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒（PWD）、HPRF、连续波多普勒（CWD） |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 一键图像优化技术 | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像，单键自动调整彩色取样框角度、位置 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 支持组织多普勒成像 | 支持组织多普勒成像（TDI） |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能 |  |  |  |  |
| •3.1.6 | 穿刺增强技术 | 实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方伪影 |  |  |  |  |
| •3.1.7 | 穿刺引导功能 | 支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能 |  |  |  |  |
| •3.1.8 | 造影成像 | 低机械指数造影成像和具备微血管造影成像功能 |  |  |  |  |
| 3.2 | 测量和分析 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 一般测量 | 一般测量，距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等 |  |  |  |  |
| •3.2.2 | 多普勒血流自动测量 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析 |  |  |  |  |
| •3.2.3 | 高帧频实时解剖M型 | 具备，可用于二维，彩色血流及多普勒模式 |  |  |  |  |
| •3.2.4 | 造影成像分析 | 具备ROI感兴趣区造影定量分析软件 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 血管内中膜自动测量 | 具备血管内中膜自动测量功能 |  |  |  |  |
| 3.3 | 主机系统 |  |  |  |  |  |
| •3.3.1 | 显示器 | ≥15英寸高分辨率彩色监视器，亮度可调 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | TGC分段 | ≥8段 |  |  |  |  |
| •3.3.3 | LGC分段 | ≥2段（实体键） |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 探头接口 | ≥3个（可通过台车扩展） |  |  |  |  |
| •3.3.5 | 单晶探头支持数量 | ≥3把 |  |  |  |  |
| •3.3.6 | 系统动态范围 | ≥170dB |  |  |  |  |
| •3.3.7 | 多普勒最小测量速度 | ≤1mm/s |  |  |  |  |
| 3.3.8 | 物理通道数 | ≥128通道 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | 动态图像存储 | 时间≥400秒 |  |  |  |  |
| •3.3.10 | 电影回放 | 时间≥180秒，同屏电影回放≥9画面，可调回放速度 |  |  |  |  |
| •3.3.11 | 组织多普勒帧频 | 帧频≥100帧/秒，（75度，11cm深度） |  |  |  |  |
| •3.3.12 | 相控阵成像 | 相控阵，85度，17cm深度，帧频≥15帧/秒 |  |  |  |  |
| 3.3.13 | 整机重量 | ≤7kg |  |  |  |  |
| 3.3.14 | 多媒体 | 内置DVD/CD刻录 |  |  |  |  |
| •3.3.15 | 存储能力 | ≥500GB |  |  |  |  |
| •3.3.16 | 智能多普勒技术 | 自动调节声束角度，自动确定60°角 |  |  |  |  |
| •3.3.17 | 二维最大成像深度 | ≥30cm |  |  |  |  |
| 3.3.18 | 二维凸阵成像 | 凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥10帧/秒 |  |  |  |  |
| *3.4 | 探头规格及要求 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 腹部探头 | 频率范围：（1.0- 5.0） MHz |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 血管探头 | 频率范围：（3.0- 12.0） MHz |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 心脏探头 | 频率范围：（1.0- 5.0） MHz |  |  |  |  |
| 3.5 | 报警及安全指标 | 超声主机具备超温报警、指标异常等提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |  |
| 3.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统 |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 超声主机1台，腹部探头、血管探头和心脏探头各1把 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |