## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 软式内镜洗消机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 具备预清洗、消毒/灭菌、漂洗、酒精干燥等功能，用于软式内镜的全自动清洗消毒和灭菌处理，可自动洗消全部内镜腔道，全浸泡式清洗，保证内镜安全及清洗效果。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 异步双盆设计 | 具备
*3.2 | 程序设定 | ≥9种以上清洗消毒程序
·3.3 | 人员防护功能
3.3.1 | 双层防护盖设计 | 具备
3.3.2 | 内盖采用漂浮盖防蒸汽形成设计 | 具备
3.3.3 | 消毒液蒸汽吸附系统 | 具备
·3.4 | 洗消接头配置
3.4.1 | 配备原厂非快插式接头 | 具备
3.4.2 | 具备超声清洗桥 | 设备配备超声清洗桥，可清洗各品牌超声内镜、TEE探头等。
3.5 | 洗消记录打印功能 | 机器内置集成储存打印系统，无需外接。能够自动记录打印实际洗消过程的每一步，且能随时导出洗消记录，进行查询统计及管理。
3.6 | 全程内镜智能测漏保护功能
3.6.1 | 内镜专用测漏接头 | 具备
·3.6.2 | 内镜泄漏分级处理程序 | 具备
3.6.3 | 测漏结果打印功能 | 具备
3.7 | 设置清洗剂稀释比例 | 具备
3.8 | 酒精风干功能 | 可以直接无菌过滤空气干燥和酒精空气干燥。 内置无菌空气过滤装置
3.11 | 自身消毒程序 | 具备
·3.12 | 控制面板 | 具备控制面板数字键盘操作系统及LED指示系统。
*3.13 | 消毒剂 | 支持可重复使用过氧乙酸消毒剂
·3.14 | 独立的消毒液储液槽 | ≥2个，两个独立的消毒液泵，容积≥15L/个
3.16 | 进水预处理系统 | 可直接使用自来水，无需预先处理纯化水。
3.17 | 报警及安全指标 | 清洗剂储液量不足自动报警，酒精储液量不足自动报警，消毒液储量不足自动报警，测漏不合格自动报警，盖子未关闭自动报警。
3.18 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 内置打印系统 1套、内置消毒液储液槽 2个、测漏连接接头 2套、洗消连接接头 2套、空气压缩机 1台、细菌过滤器 1套、漂浮盖及外盖 1套、空气过滤器 1套、（内置清洗剂、酒精容器）各1个（800ml装，带液面传感器）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。