| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 低中频治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 50 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 调制波形 | ≥6种，至少包含方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 双液晶屏幕 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 单屏尺寸 | ≥ 5.0 英寸液晶显示屏 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 显示内容 | 至少显示包含治疗通道、处方号、剂量、治疗时间 |  |  |  |  |
| *3.3 | 工作频率 | 至少包含（2～10）kHz |  |  |  |  |
| ·3.4 | 输出通道 | ≥8路独立输出通道（输出电流独立可调） |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 同、异步温热输出通道 | ≥4路 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 离子导入输出通道 | ≥4路 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 干扰电治疗通道 | ≥4路 |  |  |  |  |
| 3.5 | 输出电流 | 在500Ω的负载电阻下，频率≤1500Hz时≤80mA，频率＞1500Hz时≤100mA |  |  |  |  |
| ·3.6 | 处方功能 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 治疗处方 | 多步程序、音频、正弦调制、脉冲调制 |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 内置专家处方 | ≥90 |  |  |  |  |
| 3.6.3 | 自动编制处方 | ≥100个 |  |  |  |  |
| 3.7 | 处方图示 | 电疗处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南 |  |  |  |  |
| 3.8 | 调制频率范围 | （0～150）Hz |  |  |  |  |
| 3.9 | 差频频率范围 | （0～200）Hz |  |  |  |  |
| 3.10 | 动态节律 | （4～10）s |  |  |  |  |
| 3.11 | 治疗时间 | 时间可调，（1～99）分钟 |  |  |  |  |
| 3.12 | 热电极板温度 | （25～41）℃，多档可调 |  |  |  |  |
| 3.13 | 电疗模块 | 具备单向电流，低频电流，中频电流和干扰电电流输出波形，参数变量≥28种 |  |  |  |  |
| 3.14 | 特有电流 | 具备高压电脉冲电流 |  |  |  |  |
| 3.15 | 结构 | 具备一体式移动台车 |  |  |  |  |
| ·3.16 | 安全保护 | 具备输出异常保护功能，有声音和屏幕显示 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、常规电极板1套、自粘电极10片、面部神经电极1套、绷带3条、患者电缆2条、患者电缆4条 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | 供应商须提供书面承诺 |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |