| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 血细胞分析仪 |  | 总数量 （台/套） | 3 | 预算总金额 （万元） | 90 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 五分类血细胞分析仪主要用于门急诊、大量体检病人对血常规、CRP检测需求 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 检测方法 | 半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术和胶乳增强免疫散射比浊法 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 进样方式 | 静脉血和末梢全血均可自动批量进样和手动进样 |  |  |  |  |
| 3.3 | 样本类型 | 静脉全血、微量全血、微量预稀释血、体液 |  |  |  |  |
| ·3.4 | 检测速度 | CBC＋DIFF＋CRP ≥90样本/小时 |  |  |  |  |
| 3.5 | 低值白细胞多倍进样一次完成检测 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.6 | 血液模式 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 报告参数 | ≥37个参数 |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 散点图 | ≥2 |  |  |  |  |
| 3.7 | 体液检测报告参数 | ≥7项体液报告参数 |  |  |  |  |
| 3.8 | 体液检测检测速度 | ≥40T/h |  |  |  |  |
| ·3.9 | 高荧光细胞（HFC）提示肿瘤细胞报警功能 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.10 | 全血CRP校正血细胞体积影响 | 可同时校正白细胞、红细胞、PLT体积的影响 |  |  |  |  |
| 3.11 | CRP检测线性范围 | 0.2mg/L～320mg/L |  |  |  |  |
| 3.12 | CRP检测报告参数 | CRP、FR-CRP、hs-CRP |  |  |  |  |
| 3.13 | 自动回退 | 具备检测结果异常时可自动回退复检功能 |  |  |  |  |
| 3.14 | 显示类型 | 彩色液晶触摸屏 |  |  |  |  |
| 3.15 | 溯源性 | 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 |  |  |  |  |
| 3.16 | 互联网功能 | 可连接HIS、LIS系统 |  |  |  |  |
| 3.17 | 报警及安全指标 | 具备设备指标异常提示 |  |  |  |  |
| 3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、配套电脑1套、进样器1套 |  |  |  |  |
| 5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | 供应商须书面承诺响应 |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

说明：技术要求中带“*”条款必须提供技术支持材料（项目有具体要求的以项目为准）：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以投标人响应承诺为准。“•”号项排名打分或正偏离加分以及一般指标正偏离加分时，参照上述要求提供技术支持材料，未提供的不予认可。

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 血细胞分析仪 |  | 数量 | 3台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 若填写开展项目和用量，示例如下： |  |  |  |  |
|  | 白细胞 |  | 10000 |  |
|  | 红细胞 |  | 10000 |  |
|  | 血红蛋白浓度 |  | 10000 |  |
|  | 血小板 |  | 10000 |  |
|  | 红细胞压积 |  | 10000 |  |
|  | 平均红细胞体积 |  | 10000 |  |
|  | 平均血红蛋白含量 |  | 10000 |  |
|  | 平均红细胞血红蛋白浓度 |  | 10000 |  |
|  | 红细胞分布宽度SD |  | 10000 |  |
|  | 红细胞分布宽度CV |  | 10000 |  |
|  | 中性血细胞绝对值 |  | 10000 |  |
|  | 淋巴细胞绝对值 |  | 10000 |  |
|  | 单核细胞绝对值 |  | 10000 |  |
|  | 嗜酸性粒细胞绝对值 |  | 10000 |  |
|  | 嗜碱性粒细胞绝对值 |  | 10000 |  |
|  | 中性细胞百分比 |  | 10000 |  |
|  | 淋巴细胞百分比 |  | 10000 |  |
|  | 单核细胞百分比 |  | 10000 |  |
|  | 嗜酸性粒细胞百分比 |  | 10000 |  |
|  | 嗜碱性粒细胞百分比 |  | 10000 |  |
|  | 血小板压积 |  | 10000 |  |
|  | 平均血小板体积 |  | 10000 |  |
|  | 血小板分布宽度 |  | 10000 |  |
|  | 大血小板比率 |  | 10000 |  |
|  | C反蛋白检测 |  | 10000 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |