## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物反馈治疗设备 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于焦虑症、儿童多动症神经精神疾病的生物反馈治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 监测参数 | 包括脑电（EEG）、肌电（EMG）、皮电（SC）、皮温（Temp）、心电（EKG）、血容量搏动（BVP)和呼吸（Resp）
·3.2 | 信号处理器的物理通道 | 信号采集均为独立通道
3.3 | 传感器类型 | 非集成外置独立传感器，内置IC芯片
3.4 | 阻抗测试功能 | 具备
·3.5 | 脑电电极 | 可用于头部任何位点
3.6 | 肌电电极 | 可用于全身任何部位肌肉
·3.7 | 数据传输方式 | 光纤传输且光纤的长度可调节
3.8 | 品牌主机及双屏设计 | 具备，且屏幕角度可调节
3.9 | AD采样率
·3.9.1 | AD采样率1 | 肌电（EMG）通道≥2048Hz
3.9.2 | AD采样率2 | 脑电（EEG）、皮电（SC）、皮温（Temp）、心电（EKG）、血容量搏动（BVP）和呼吸（Resp)通道≥256Hz
·3.10 | AD采样位数 | ≥14位
3.11 | 精准度 | 脑电（EEG）、肌电（EMG）及心电（EKG）误差≤±10%
3.12 | 输入阻抗 | 脑电（EEG）、肌电（EMG）及心电（EKG）≥5MΩ
3.13 | 共模抑制比
3.13.1 | 共模抑制比1 | 脑电（EEG）通道≥110dB
3.13.2 | 共模抑制比2 | 肌电（EMG）、心电（EKG）通道≥100dB
3.14 | 输入噪声（噪声电平） | 脑电（EEG）通道≤2μVp-p(r.m.s),肌电（EMG）通道≤1μVp-p(r.m.s)，心电（EKG）通道≤5μVp-p(r.m.s)
3.15 | 测量范围
3.15.1 | 脑电（EEG）测量范围 | ≥（2～500）μVp-p
3.15.2 | 肌电（EMG）测量范围 | ≥（5～5000）μVp-p
3.15.3 | 心电（EKG）测量范围 | ≥（0.01～50）mVp-p
3.15.4 | 血容量搏动（BVP）测量范围 | ≥（0～100）%
3.15.5 | 皮温（Temp）测量范围 | ≥（10～45）℃
3.15.6 | 皮电（SC）测量范围 | ≥（0.1～30）μS
3.15.7 | 呼吸（Resp）测量范围 | ≥（30～65）%
4 | 软件
4.1 | 软件平台
4.1.1 | 听觉反馈 | 可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件
4.1.2 | 视觉反馈 | 可采用AVI、flash等格式的影像文件
4.1.3 | 界面编辑软件 | 可自定义训练项目、选择可采集数据
4.1.4 | 方案编辑软件 | 串联界面形成完成流程的评估训练方案
4.2 | 治疗方案 | 具备，可根据不同疾病的脑电（EEG）、肌电（EMG)、皮电（SC）、皮温（Temp）、心电（EKG）、血容量搏动（BVP）和呼吸（Resp）等变化，给予不同疾病的治疗方案进行针对性的治疗
4.3 | 专家治疗方案
·4.3.1 | 专家治疗方案1 | 儿童专用生物反馈训练软件，阶梯式训练
·4.3.2 | 专家治疗方案2 | 脑电波诱发训练
4.4 | 评估功能 | 具有≥5种评估方式
4.5 | 训练功能
4.5.1 | 训练功能1 | 具有呼吸放松、冥想训练、渐进式放松、音乐治疗等多种形式放松治疗
4.5.2 | 训练功能2 | 脑电及其他生理参数反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现
4.5.3 | 训练功能3 | 采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图等
4.6 | 数据处理 | ≥8种参数的同时训练
4.7 | 数据管理功能 | 可回访训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析
4.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*5 | 配置需求 | 设备及其配套附件1套，配套软件1套，导电膏≥10支，磨砂膏≥10支，一次性使用心电电极≥50片，三极电极片≥50片，推车1个
5.1 | 软件 | 平台操作软件、系统开发工具软件、应用方案组件300C）、IVA-CPT视听整合连续测试软件（含加密狗）、心理测试评估量表软件
5.2 | 硬件 | BioNeuro Infiniti编码器，数据采集链接部件：1Ft数据传输光缆、15Ft数据传输光缆、TT-USB数据传输接头、USB数据转接线缆,5#电池4节，EEG传感器：脑电传感器2套、两通道脑电链接线组（配件）,EMG传感器：表面肌电传感器、表面肌电头带（配件）,EKG传感器：心电传感器,BVP传感器：血容量搏动 传感器、SC传感器：皮阻传感器、TEMP传感器：体温传感器、RESP呼吸传感器：呼吸传感器,电脑主机，液晶显示器2台，转接线2根，键盘，鼠标（含鼠标垫），隔离变压器，多参数生物反馈仪说明书，合格证，电脑音箱，耳机，打印机，DVD光盘2张，推车，双屏支架。 导电膏1支、磨砂膏1支、一次性使用心电电极25片、电极片：三极电极片50片。
6 | 售后条款
*6.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。