## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 热交换水箱系统 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 145.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于配合人工心肺机系统使用。在体外灌注手术中控制水循环的冷却或加热。能够与索林心肺机S5系统配套使用
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 控制方式 | 自动控制水温
3.2 | 降温速率 | 40℃降温到30℃时间≤15分钟 30℃降温到20℃时间≤20分钟 20℃降温到10℃时间≤25分钟
3.3 | 自动回收功能 | 具备
·3.4 | 水箱温度是否可通过心肺机操控 | 可通过心肺机操作控制水箱升降温
3.5 | 温度控制 | ≥（10-40）℃,控制精度≤±0.5℃
3.6 | 报警及安全指标 | 具有故障报警功能，超温报警
*4 | 配置需求 | 主机，循环水接口，水毯等
5 | 售后条款 |  |  |  |  | 不接受负偏离
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  | 不接受负偏离
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  | 不接受负偏离
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  | 不接受负偏离
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 不接受负偏离
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  | 不接受负偏离
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  | 不接受负偏离
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  | 不接受负偏离
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  | 不接受负偏离
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  | 不接受负偏离
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  | 不接受负偏离
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。