| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多功能护理模拟人 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 76 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 模拟人须为无线设计，可在笔记本电脑、平板电脑等多种平台运行控制软件，实现人机互动；模拟人外观精致，解剖标志准确，可模拟坐位保持坐姿，支持多种临床常用技能训练，集男性、女性模拟人于一身的训练模拟人。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 五官护理 | 双眼、双耳需支持冲洗操作，模拟人下排牙齿可取下，支持义齿护理及更换 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.2 | 洗胃、鼻饲护理 | 双侧鼻孔需支持鼻腔填塞术、鼻胃管置入操作，可实现洗胃和鼻饲等护理操作 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.3 | 气道通气 | 需支持鼻咽通气道和口咽通气道等多种通气方式，同时可使用临床真实器械操作 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.4 | 气管切开 | 颈部支持气管切开护理，可置入气切套管及吸痰操作，吸痰时可见模拟痰液吸出 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.5 | 球囊面罩 | 支持球囊面罩（BMV）通气及吸氧，同时可见胸廓起伏 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.6 | 颈动脉搏动 | 支持手动模拟双侧颈动脉搏动 |  |  |  |  |
| 2.7 | 心电监护 | 胸部支持使用真实的4导联心电图机进行监护，并实时显示4导联心电图波形；也可进行12导联监护，模拟监护仪实时显示12导联心电图波形 |  |  |  |  |
| 2.8 | 静脉导管置入 | 支持锁骨下静脉导管置入，可进行锁骨下静脉穿刺护理训练 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| .2.9 | 液胸引流 | 双侧胸部支持液胸引流，可进行胸部穿刺引流护理训练 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.10 | 听诊 | 支持心音、呼吸音、肠鸣音听诊，同时可模拟多种语音 |  |  |  |  |
| 2.11 | 造口护理 | 支持造口护理和冲洗，至少包含结肠造口、回肠造口和膀胱造口 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| *2.12 | 静脉输液 | 手臂支持静脉输液，穿刺点为左侧肘窝和手背。可进行超声引导下外周静脉PICC置管穿刺及护理操作 |  |  |  |  |
| 2.13 | 男女互换 | 可更换男/女性生殖器、胸部皮肤模块和假发，模拟人假发可取下并且支持头发护理练习 |  |  |  |  |
| .2.14 | 肌肉注射 | 支持肌肉注射，注射点≥6处，包含但不限于单侧臀大肌、臀中肌、双侧股外侧肌和双侧三角肌 |  |  |  |  |
| 2.15 | 血压测量 | 支持无创血压测量，并支持Korotkoff音听诊，肱动脉和桡动脉搏动可触及，且搏动强度可自行设置 |  |  |  |  |
| 2.16 | 乳房切除术后护理 | 具备，至少包含伤口换药护理和引流管护理 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| .2.17 | 乳腺疾病识别 | 可进行乳腺囊肿、实质肿块、纤维性瘤的触诊识别培训，乳腺结节可移动、固定 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| *2.18 | 控制软件 | 教师工作站通过WiFi与模拟人连接，支持多种平台（如：Mac系统、Windows系统、Android系统）Chrome浏览器运行控制软件，教师工作站支持导入导出病例；控制系统内置病例≥10个，病例运行中可实时调节模拟人生命体征等 |  |  |  |  |
| .2.19 | 内置病例 | ≥10个，至少包含慢性心衰急性发作；胃肠道出血（继发于食管静脉曲张）；技能考查；家庭护理环境中的哮喘病人管理；术后并发症护理：肺炎；低氧患者的吸痰操作及气管切开护理；髋关节置换病人的基本评估；憩室破裂患者的术后护理；癫痫及中度学习障碍综合征；失智症与尿路感染患者的处置； |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| .2.20 | 计量单位 | 用户可根据个人偏好设置计量单位，如：公制和英制，mmHg和kPa等 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| .2.21 | 控制界面 | 可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统、呼吸系统、神经系统和体液系统参数，如：心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度等； |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.22 | 患者信息 | 系统教师工作站显示运行病例的患者信息，如：姓名、性别、年龄、体重等系统支持手动选择患者性别 |  |  |  |  |
| .2.23 | 生命体征 | 生命体征以数值和波形显示，某一项生命体征异常时，该项生命体征数值闪烁提示，并有提示音，用户可手动开启/关闭提示音 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.24 | 剩余电量显示 | 具备 |  |  |  |  |
| .2.25 | 更改提示 | 系统内生命体征参数通过点击即可更改，生命体征更改过程中和更改后均在界面有提示 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| *2.26 | 生命体征页面布局选择 | 系统生命体征页面布局有多种选择方案，包含急诊室、手术室、麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整；用户也可设置所选生命体征参数的阈值，设置系统“警报”提示音 |  |  |  |  |
| .2.27 | 运行病例检查 | 系统支持用户在运行病例时使用检查表确认学生的操作步骤（如：导尿时学生是否确认患者身份信息、是否征得患者许可、洗手、戴口罩、消毒等；同时，用户也可在自行编辑的病例中添加检查表) |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.28 | 病例添加标记 | 系统运行病例过程中均可实时添加标记，记录操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点 |  |  |  |  |
| 2.29 | 病例支持搜索 | 具备 |  |  |  |  |
| 2.30 | 病例支持分类 | 具备 |  |  |  |  |
| .2.31 | 病例功能扩展 | 工作站病例支持无限扩展，用户可根据需要添加病例，丰富教学内容，如：学习目标、表现评估、问题准备、设备、Debriefing关键点、模拟病人信息（姓名、头像、性别、年龄、体重和身高等）、模拟病人基本参数（心血管系统、呼吸系统、神经系统、体液系统）及不同状态等 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.32 | 病例编辑功能 | 支持编辑病例时设置患者生命体征基线 |  |  |  |  |
| .2.33 | 支持外接屏幕 | 支持外接投影仪或外接屏幕显示患者生命体征 |  |  |  |  |
| .2.34 | 样品演示 | 投标人需提供模型演示 |  |  |  |  |
| *3 | 配置需求（单台套） | 全身模拟人1套，性别转换包1套，导师机1台，监护仪1台 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |