## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动化学发光免疫自动化流水线 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于体外定量或定性测定人体血清、血浆中分析物含量
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证（NMPA认证）和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 流水线轨道
3.1.1 | 样本传输方式 | 采用自动力或磁动力或电力传输轨道
3.1.2 | 轨道速度 | ≥1000管/小时
3.2 | 离心单元
·3.2.1 | 样本处理速度及容量 | 单台离心机处理能力≥300管/小时，离心机总容量≥100管
3.2.2 | 附加功能 | 具有温控、自动平衡功能，具备急诊优先功能
3.3 | 前处理单元
3.3.1 | 样本处理速度 | ≥500管/小时
3.3.2 | 附加功能 | 具备自动开盖、分杯、样本扫描、条码识别、分类归档功能、自动加盖/封膜功能，可监控样本量及样本状态，可连续进样
3.4 | 后处理单元
·3.4.1 | 容量 | 后处理冰箱总容量≥10000管
3.4.2 | 附加功能 | 具备自动废弃功能、具备自动复检功能、自动样本查找及取出功能
3.5 | 免疫化学发光分析仪
3.5.1 | 检测原理 | 采用化学发光法检测
·3.5.2 | 检测速度 | 总测试速度≥1500测试/小时
3.5.3 | 设备试剂容量 | 单模块试剂位≥40个，具备冷藏功能
*3.5.4 | 可开展项目 | ≥50项，至少包括肿瘤标志物（AFP、CA125、CA153、CA199、CEA、CYFRA21-1、PSA、FPSA、HE4、SCC）、激素（雌二醇、FSH、LH、孕酮、催乳素、睾酮、HCG）、传染病（乙肝五项、丙肝抗体、艾滋、梅毒）、心肌标志物（BNP或proBNP、（高敏）肌钙蛋白T或I）、骨标志物（维生素D）、甲状腺功能（T3、T4、FT3、FT4、TSH）等能提供与仪器同品牌的配套试剂、校准品及质控品，并提供CFDA（NMPA）注册证
3.5.5 | 性能指标 | 要求所有检测项目根据《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证（WS/T 492-2016）》方案验证，精密度及正确度符合厂家声明
·3.6 | 连接方式及数量 | 采用模块化设计，最大可连接模块数量≥3；可连接同品牌生化分析仪，组成生化免疫一体机
3.7 | 数据处理 | 具备独立数据信息管理系统，可对样本信息进行实时监控，包含自动审核、TAT监控、质控管理等功能
3.8 | 可拓展性 | 具备良好的拓展性，可支持连接生化分析仪、免疫分析仪；轨道上可预留接口，能根据科室后续实际需求进行升级和拓展
3.9 | 数据接口 | 可连接LIS系统，实现双向LIS通讯
3.10 | 校准质控要求 | 采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件
*4 | 配置需求 | 数据管理分析软件1套、流水线轨道1套(免疫分析仪数量、离心机单元数量、前处理单元数量、后处理单元数量及配套设备的配备数量必须满足检测速度要求)
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动化学发光免疫自动化流水线 | 设备预算：49万 |  | 数量：1套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 癌胚抗原 | CEA | 100000
2 | 糖类抗原19-9 | CA19-9 | 60000
3 | 甲胎蛋白 | AFP | 100000
4 | 糖类抗原12-5 | CA125 | 63000
5 | 糖类抗原15-3 | CA15-3 | 63000
6 | 总前列腺特异性抗原 | PSA | 48000
7 | 游离前列腺特异性抗原 | FPSA | 48000
8 | 人附睾蛋白4 | HE4 | 4000
9 | 细胞角蛋白19片段 | CYFRA21-1 | 85000
10 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原 | SCC | 10000
11 | 雌二醇 | E2 | 19000
12 | 促卵泡刺激素 | FSH | 16000
13 | 促黄体生成素 | LH | 16000
14 | 催乳素 | PRL | 16000
15 | 孕酮 | PRGE | 19000
16 | 睾酮 | TSTO | 16000
17 | 三碘甲状腺原氨酸 | T3 | 130000
18 | 甲状腺素 | T4 | 130000
19 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | 130000
20 | 游离甲状腺素 | FT4 | 130000
21 | 促甲状腺素 | TSH | 130000
22 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBSAg | 120000
23 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | HBSAb | 80000
24 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg | 80000
25 | 乙型肝炎病毒e抗体 | HBeAb | 80000
26 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | HBcAb | 80000
27 | 维生素D | VD | 20000
28 | 丙肝抗体 | HCV | 100000
29 | 艾滋 | HIV | 100000
30 | 梅毒抗体 | TP | 100000
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。