## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 微波治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于肿瘤及病变组织的消融凝固治疗
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 输出模式 | 连续输岀模式
3.2 | 消融针针尖温度控制范围 | （0-99）°C
3.3 | 消融针针杆温度控制范围 | （40-99）°C
3.4 | 温度监测 | （0-99）°C
3.5 | 时间模式 | 可正计时，可倒计时
3.6 | 可调时间 | (0—99Min)可调
3.7 | 可调功率 | 功率设置0—100W
3.8 | 冷循环温控 | 冷循环水量≥70mL/分钟
3.9 | 开关控制 | 脚踏控制和手动控制
3.1 | 球消融形态 | 椭球形消融
*3.11 | 耗材支持 | 支持使用外径（1.3-1.8）mm消融针
3.12 | 操作控制 | 手动旋钮式数字显示
3.13 | 水泵 | 蠕动式水泵
3.14 | 水循环流速 | （80~120）毫升/分钟
3.15 | 报警支持 | 支持天线识别报警；支持天线温度超出限制报警；支持温度探头温度超出限制报警；支持微波外泄报警；支持微波功率调节错误报警；支持电源稳定性错误报警；支持自动停止能量输出报警
·3.16 | 核磁共振下工作 | 支持
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 主机（1台）脚踏（1个）挂架（1个）消融针（10根）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 微波治疗仪 |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 一次性微波消融仪 | 无 | 200
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。