## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动尿液有形成份分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对尿液中红细胞、白细胞、上皮细胞、管型等有形成份进行定量分析
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 标本量 | 手动进样时标本量≤1mL、自动进样时标本量≤2mL
3.2 | 检测报告参数 | ≥14项基础项目。包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌鳞状上皮细胞、白细胞团，非鳞状上皮细胞，透明管型，病理管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝和电导率
3.3 | 数据存储 | 数据存储能力≥1000个样品的存储数据
·3.4 | 进样方式 | 仪器采用全自动进样，并有手动进样功能
·3.5 | 测定速度 | ≥100标本/小时
3.6 | 检测通道 | ≥2个
·3.7 | 质控 | 提供原厂配套质控品
3.8 | 扩展性 | 支持扩展模块，可连接成全自动流水线系统
3.9 | 数据接口 | 双向通讯接口，可以和LIS系统联网
*3.10 | 急诊功能 | 具有急诊功能，随时插入标本进行检测
3.11 | 条码识别 | 具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台，附件1套，配套电脑1台
5 | 配套医用封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 全自动尿液有形成份分析仪
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 尿有形成分分析试剂 | 无 | 150000
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。