## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血型分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体血液标本的ABO/Rh正定型、ABO反定型、Rh表型鉴定、病人、献血员主测与次测交叉配血、抗体筛查、抗体鉴定、直接抗人球蛋白实验
2 | 资质认证
*2.1 | NMPA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证或CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测试原理 | 免疫化学抗原抗体特异反应、分子筛区分凝集结果、 数字图像处理技术、电脑信息化系统
3.2 | 测试准确度 | 血型测定与抗人球蛋白测定临床符合率100%
·3.3 | 试剂卡孔位 | 常规6孔卡
·3.4 | 检测速度 | ≥110卡/小时
·3.5 | 样本位 | ≥160个（处理样本时可连续添加样本，无需停机）
3.6 | 数字图像系统 | 可放大1024倍彩色报告
3.7 | 孵育位 | ≥ 28个37℃孵育位；≥ 62个常温孵育位
·3.8 | 离心机个数 | ≥3个独立工作的离心机
3.9 | 无人值守时间 | ≥8小时
3.10 | 卡回收功能 | 具备，回收量≥24个，也可自定义
3.11 | 机械臂个数 | ≥3个，其中独立加样臂≥2个
3.12 | 系统液体 | 碱性洗液稀释，无需其他耗材
3.13 | 稀释模式 | 具备，专用的稀释系统使用一次性稀释杯避免交叉污染
·3.14 | 照相机个数 | ≥3个
3.15 | 试剂卡开孔方式 | 有专用开孔装置，非加样针穿刺
3.16 | 液面检测功能 | 样本管、加样器、稀释液、试剂瓶、系统液、废液
3.17 | 凝块检测功能和瓶盖探测功能 | 具备
3.18 | 质控检测 | 具备，可完成室内质控并形成质控报告
3.19 | 条码识别系统 | 对样本、试剂以及血型卡卡实行全条码管理，且可识别未使用完的卡
3.20 | 报警及安全指标 | 设备具有代码和中文界面指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台 工作站 1套（Win7 系统、处理器i7、内存 4G、硬盘 1600G、17英寸显示器）、UPS 1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 人份/台 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡 |  | 72000 | 72000人份
2 | 稀释液 |  | 144000
3 | 低离子抗人球蛋白卡 |  | 36000
4 | 反定型细胞及不规则抗体筛查细胞试剂 |  | 72000
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。