## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用消化电子内窥镜系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 183
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 医用消化电子内窥镜系统用于胃肠道的内窥镜检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA(NMPA)认证，CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设计样式 | 主机、光源分体式设计
3.2 | 操控方式 | 设备面板能触摸控制
3.3 | 镜体连接 | 光纤信号传输，支持带电热插拔
·3.4 | 镜体兼容性 | 兼容同品牌常规胃肠镜、光学放大胃肠镜、超细胃镜、十二指肠镜、支气管镜、超声内镜（配合同品牌彩色多普勒超声诊断系统使用，且该系统适用于全人体的超声诊断检查，即可兼容其他常规体外超声探头）
3.5 | 信号输出 | 具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式
3.6 | 光源色温 | 5000K-7000K
·3.7 | 光源光路及寿命 | 四光路复合LED光源，寿命≥20000小时
3.8 | 照明模式 | 支持≥4种照明模式，包含特殊光染色观察模式≥2种
3.9 | 调光模式 | 自动模式及手动模式，手动模式≥19级
*3.10 | 电子放大功能 | 支持电子放大，最大放大≥4倍，通过内镜遥控按钮或内窥镜主机机身操作（无需键盘及触摸屏）
3.11 | 色彩，轮廓，构造增强 | 支持
·3.12 | 内置工作站及存储空间 | 内置≥500GB空间，可随机存储图像及视频。可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索
3.13 | USB数据导出 | 可通过USB接口一键导出当前检查数据
·3.14 | 胃镜先端外径 | ≤9.3mm，且具有独立的副送水管道
3.15 | 胃镜钳道 | ≥2.8mm
3.16 | 胃镜插入部主软管外径 | ≤9.3mm
3.17 | 胃镜景深 | 3-100mm
3.18 | 胃镜工作长度 | ≥1050mm
·3.19 | 肠镜先端外径 | ≤12mm，且具有独立的副送水管道
3.2 | 肠镜钳道 | ≥3.8mm
3.21 | 肠镜插入部主软管外径 | ≤12.5mm
3.22 | 肠镜景深 | 3mm-100mm
3.23 | 肠镜工作长度 | ≥1350mm
*4 | 配置需求 | 主机1台，光源1台，胃镜1条，肠镜1条，台车1台，显示器1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。