## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑室镜影像管理系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 | 适用于神经外科脑室镜等内镜手术过程中对影像的数据管理，包括动态影像、静态图像及声音存储、刻录、编辑等
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 存储功能 | 可以储记录静态图像、动态影像和声音，数据可以储存在硬盘、DVD光盘、USB闪存、网络服务器中。
·2.2 | 影像采集 | 同时具备支持 2D/3D/4K影像的静态、动态采集，并具备回放功能
2.3 | 图像格式 | ≥3种，BMP、JPG、JPNG可选
2.4 | 视频格式 | ≥3种，MPEG-4、MPEG-2、MOV可选
·2.5 | 分辨率 | 采集的静态图像与动态影像分辨率≥3840x2160，且满足逐行扫描
2.6 | 信号输入接口 | DP接口≥1个（1.2a）, HDMI 2.0接口≥1个，支持4K信号输入
2.7 | 信号输出接口 | DP接口≥1个（1.2a）, HDMI 2.0接口≥1个，支持4K信号输出
·2.8 | 信息采集 | 支持双通道信息采集，可同时或单独对双通道信息进行拍照、录像及收录声音
·2.9 | 输入格式 | 支持3D 格式的直接输入
2.1 | 操作语言 | 系统采用全中文操作界面，且出厂具有≥10种操作语言
2.11 | 数据存储 | 可输入病人信息，进行数据存储
·2.12 | 硬盘容量 | 内置固态硬盘≥70G，机械硬盘≥2TB
2.13 | 运行内存 | ≥16GB
·2.14 | 数据编辑功能 | 可将记录的影像、图片进行基础编辑，调节亮度和对比度，从视频中再次拍照
2.15 | 数据自动保护 | 具有数据自动保护功能，防止掉电、储存媒介故障导致的数据丢失
2.16 | 数据安全性 | 嵌入式封闭系统
2.17 | 录像、拍照控制 | 可利用摄像头按钮进行录像、拍照等功能控制
·2.18 | 触摸屏 | 内置触摸屏，尺寸≥12英寸，分辨率≥1920 x1080
2.19 | 触摸屏可视角度 | ≥170°
2.2 | WIFI功能 | 内置WIFI，可以连接手术室网络实现数据无线传输
2.21 | USB接口 | ≥2个，且接口满足USB 2.0和3.0，可快速读取资料
·2.22 | 医疗级别认证 | 通过国际电工委员会IEC 60601-1-1，EN60601-1，EN60601-2绝缘和防漏电认证。
*3 | 配置需求 | 脑室镜影像管理系统1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。