## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心输出量测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于测量心肺循环变量，如：心率、收缩压、舒张压、平均动脉压、中心静脉压、连续心输出量、间歇心输出量、血管内外的液体容量
*2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 | 具备NMPA（CFDA）认证
2.2 | 资质认证2 | 具备FDA或CE认证 |  |  |  | FDA和CE认证上需注明所投产品对应的型号。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 显示界面 | ≥8英寸彩色触摸屏
3.1.2 | 分辨率 | ≥800*480
·3.1.3 | 数据存储时长 | ≥200小时
3.1.5 | 数据传输接口 | 具备LAN，USB
3.1.6 | 数据传输 | 可导入电脑
3.2 | 经桡动脉测量血流动力学
·3.2.1 | 监测指标 | 包括心率（HR）、有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、心脏做功指数（CPI）、左心收缩力指数（dPmx）
3.2.2 | 动脉压（AP）测量范围 | ≥（0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.2.3 | 中心静脉压（CVP）测量范围 | ≥（-10～50）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.2.4 | 心排量（CO）测量范围 | ≥（0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min
3.2.5 | 每搏量（SV）测量范围 | ≥（1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min
3.2.6 | 动脉波形分析连续监测功能 | 具备
3.2.7 | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测 | 具备
3.3 | 连续心输出量测量
·3.3.1 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量 | 具备
·3.3.2 | 可监测指标 | 包含有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、心率（HR）、全心舒张末期容积指数（GEDI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左心收缩力指数（dPmx）、心脏做功指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）、肺血管通透性指数（PVPI）
3.3.3 | 动脉压（AP）测量范围 | ≥（0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.3.4 | 中心静脉压（CVP）测量范围 | ≥（-10～50）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.3.5 | 心排量（CO）测量范围 | ≥（0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min
3.3.6 | 每搏量（SV）测量范围 | ≥（1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min
3.3.7 | 全心舒张末期容积指数（GEDV）测量范围 | ≥（40～4500）mL，准确性≤5%或20mL
3.3.8 | 血管外肺水（EVLW）测量范围 | ≥（10～4500）mL，准确性≤5%或10mL
3.3.9 | 注射温度（Tinj）测量范围 | ≥（25～40）℃，准确性±0.1℃
3.3.10 | 血液温度（TB）测量范围 | ≥（0～30）℃，准确性±0.1℃
3.4 | 报警及安全指标
3.4.1 | 生理参数报警值设置 | 可设置上下限
3.4.2 | 信号故障报警 | 具有压力信号异常报警及提示功能
3.4.3 | 心率（HR）报警范围 | 可调范围≥（30-240）次/分钟
3.4.4 | 心输出量（CO）报警范围 | 可调范围≥（0.3-25）L/min
3.4.5 | 有创动脉压（AP）报警 | 具备
3.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 心输出量测量仪主机1台，连续心输出量校正模块和温度压力缆线1套，传感器缆线1根
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*封闭耗材 | [5 empty] | 投标供应商所报的封闭耗材需与所投设备为同一品牌
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。