## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑氧饱和度监测仪 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 69
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于ICU NICU PICU CCU SICU 麻醉等临床科室，对脑及其他组织进行连续、无创、实时的氧合代谢和血流动力学多参数联合监测。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 显示屏 | 显示屏≥12英寸
·3.2 | 监测通道 | ≥2通道
·3.3 | 模块化传感器 | 可重复使用探头
·3.4 | 数据采集速度 | ≤5秒/次
·3.5 | 监测参数 | 同屏监测≥4参数
3.6 | 备用电源 | 具备，电池在满电状态下工作时间≥1小时
·3.7 | 数据储存功能 | 连续测量存储数据≥500小时
3.8 | 报警功能 | 拥有报警提示功能，可任意设置报警上下限
3.9 | 数据导出功能 | 具备
3.10 | 数据回顾功能 | 具备
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中文操作系统
4.2 | 硬件 | 监测仪1台 可重复使用组织血氧传感器2套 脉搏氧传感器1套 心电导联线（5导）1套 专用仪器台车（含专用工具1套）1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。