| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 全自动生化分析仪 | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 全自动生化分析仪，适用于生化标本检测 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA和（FDA或CE）认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| ·3.1 | 检测速度 | ≥800Test/h |  |  |  |
| ·3.2 | 样本位 | ≥100个 |  |  |  |
| 3.3 | 样本量 | （1.5-35）μL |  |  |  |
| 3.4 | 自动清洗功能 | 满足比色杯自动清洗功能 |  |  |  |
| 3.5 | 可处理样本类型 | 至少包括血清、血浆、全血、尿液、脑脊液五种样本 |  |  |  |
| 3.6 | 离子检测 | 电极法 |  |  |  |
| 3.7 | 急诊能力 | 配备急诊样品优先检测功能 |  |  |  |
| 3.8 | 样本条行码识别能力 | 有 |  |  |  |
| 3.9 | 工作站 | Windows 7及以上 硬盘≥2T 内存≥8G |  |  |  |
| 3.10 | 软件 | 中文软件 |  |  |  |
| 3.11 | 互联网功能 | 可连接HIS、LIS系统 |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 安全提示标识贴示于仪器关键硬件部位； 软件运行过程中错误和异常弹出提示窗口。 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |
| *6 | 配置需求（单台套） | 生化分析仪主机1台，软件1套、工作站1套、打印机1台、扫码枪1把 |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 þ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  | 供应商须提供书面承诺 |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |