## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内窥镜持镜系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于在外科微创手术中，帮助主刀医生扶持内窥镜，钳夹器械
*2 | 资质认证 | 一类医疗器械备案凭证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 灵活性 | 蛇形多关节金属臂，可多角度多方向固定
3.2 | 臂长度 | 臂长≥650mm
3.3 | 关节数量 | 关节数量≥28个
3.4 | 控制方式 | 气动手控，单指控制
·3.5 | 响应速度 | 指松即锁，响应时间≤1秒
·3.6 | 工作气体及压力 | 中央供气或者压缩机供气，工作压力满足0.3MPa-0.8MPa
·3.7 | 承载力 | 最低压力下承载力≥1.5kg，最大承载力≥5.0kg
3.8 | 灭菌方式 | 末端夹持接头可多种方式灭菌
3.9 | 定位精度 | 松开按钮，金属臂锁紧，位移≤1mm，满足高精度手术要求
3.1 | 固定方式 | 适配器固定于手术床滑轨，可环形≥24个方向调节，满足各种手术场景
*3.11 | 失压自锁功能 | 带有失压自锁功能，术中意外断气后可保持当前姿态≥6小时
3.12 | 重量 | 设备重量≤4.5kg
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机（包括多关节金属臂×1、固定夹头×1、气缸×1、手术床边轨夹×1），气管×2（适配国标、德标、英标、美标的各种气源端口）、专用航空箱×1
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。