## 医疗设备技术需求确认表 (2)
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脉动真空灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 114
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于耐高温、高湿的器具、器械以及敷料等物品进行高温高压灭菌处理
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 灭菌室容积 | ≥600L
·3.2 | 外型尺寸要求 | 长度≤1500mm，宽度≤1400mm，高度≤1800mm
*3.3 | 设备净重 | ≤1300kg
·3.4 | 密封门要求 | 双门设计，电动升降门、蒸汽密封门结构；具备气动压力安全联锁装置
*3.5 | 蒸汽发生器 | 自带蒸汽发生器
3.6 | 预热 | 可双腔体内蒸汽预热
3.7 | 工作压力 | （0.1～0.3）MPa
*3.8 | 灭菌温度 | 满足121℃、134℃、136℃
·3.9 | 脉动次数 | ≥3次
3.1 | 全工作过程时间 | ≤60分钟
3.11 | 打印、存储数据功能 | 可打印、存储灭菌记录
3.12 | 噪音 | ≤65dB
3.13 | 最大真空度 | ≤-0.9bar
3.14 | 真空泵类型 | 水环式真空泵
3.15 | 设计使用年限 | ≥10年
3.16 | 管道要求 | 卫生级不锈钢管道
3.17 | 控制系统 | ≥7英寸彩色液晶触摸，具备中文操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等数据可自行设定
3.18 | 全自动控制设计 | 具备自动上下水、排水功能，支持设备自检
3.19 | 报警及安全指标 | 具有压力、温度、漏电、误操作报警和保护、具有多档低温补偿装置
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置要求 | 每台（套）至少包含主机1个，灭菌架1个，装载车1个，卸载车1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。