## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 悬浮翻身治疗床 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 150
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床各种体位治疗,具备防压功能
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 条形气室 | 具备
·3.2 | 悬浮压力调节范围 | 14mmHg-32mmHg
·3.3 | 压力可精确精度 | 0.1mmHg
3.4 | 精确压力显示 | ≥6部位
·3.5 | 波动交替时间调节范围 | 15-40分钟，步进1分钟
·3.6 | 循环翻身时间调节范围 | 15-120分钟，步进1分钟
3.7 | 机械翻身角度 | ≥30度
·3.8 | 物理降温调节范围 | 室温 到 35℃
·3.9 | 物理升温调节范围 | 36℃-40℃
·3.10 | 最大载重 | ≥135公斤
·3.11 | 背部送风 | 风速0-3m/s
3.12 | 自动加压复位 | 具备
·3.13 | 背部CPR快速放气 | 具备，时间≤30秒
3.14 | 触摸屏操作与控制 | 控制屏≤7寸
3.15 | 模块化设计，便于日常保养与快速维修 | 具备
·3.16 | 防止侧滑功能 | ≥2根防侧滑气室
·3.17 | 无线传输 | 具备监控与检测功能
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台套） | 悬浮翻身治疗床1套，床垫1套及相关配件附件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。