## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 热疗机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 热疗机用于恶性肿瘤病人的腹腔热灌注治疗以及恶性肿瘤引起的胸、腹水
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 控制系统 | 工业计算机系统
·3.2 | 加热方式 | 恒温水浴箱加热或微波加热
3.3 | 水箱容量 | ≥5升
3.4 | 温度范围
·3.4.1 | 胸腔控温范围 | （40-48）℃
3.4.2 | 腹腔控温范围 | （40-45）℃
3.5 | 测控温度
3.5.1 | 允许测温范围 | ±0.1℃
3.5.2 | 允许控温范围 | ±0.2℃
3.5 | 噪音 | ≤60dB
·3.6 | 可调灌注流量范围 | （0-600）ml/min
3.7 | 流量控制允许误差 | ±5%
3.8 | 驱动系统 | 滚压泵式
3.9 | 过滤功能 | 超微过滤，过滤精度≤60微米
3.10 | 报警及安全指标 | 具有指示灯和屏幕提示
·3.11 | 外科治疗 | 具备消除肿瘤病人术中、术后存在的亚临床病灶及微小癌结节
*4 | 配置需求 | 热疗机一套
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 热疗机 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 |  | 1200
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。