一、商务要求(均为实质性条款，不允许负偏离)

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：合同签订后服务期限为三年。

2.交付（服务）地点：甲方指定。

3.交付（服务）方式：甲方指定

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

签订合同付0%，服务开始后每一年支付当年维保费用的100%，以此类推。

（五）其他服务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务1 （质保） | 每年提供不少于2次临床使用培训。 | 企业承诺 |
| 2 | 售后服务2 （响应时间） | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 3 | 专用工具 | 具备设备专用维修检测工具（如压力表、温度风井、温度计等） | 企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称:清洗消毒设备保修服务 |  | 项目编号:2024-JQ06-F5010 |  | 预算经费 （万元）:249/三年 | 交付（服务）时间： 合同签订后服务期限为三年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 一批清洗消毒灭菌设备（共计16台套）全保服务。服务涵盖所有零配件、耗材及人工等。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 投标人具有医疗设备维修企业资格,提供经年检有效的营业执照,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，且具备厂家合法授权代理，并提供相关证明材料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 负责GETINGE共计16台清洗消毒灭菌设备保修，型号（HS66/8666/46-4/9122/111226），接到报修后4小时内抵达现场，每年至少提供1次设备维护保养，包括机器清洁、性能测试及校准，必要的机械或电气检查，耗材更换，对蒸汽灭菌器及清洗机热分布性能测试、温度传感器校准、正负压泵、压力传感器校准等。以及非紧急性补救维修，确保设备各系统运行正常。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 |  | 具备服务专线电话，响应时间≤1小时，当所保设备出现故障时，按照约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 |  | 保修期内免费提供设备软件更新服务 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 每年至少提供4次巡检服务，每次结束后提供检查报告。巡检主要内容包括灭菌器、水压、进水滤芯、排水；压缩空气压力、管路通畅；蒸汽压力、疏水阀和管路；软、硬件检查（循环泵，蠕动泵，清洗架，排水泵，门和控制部分等）提供维修工单或保养记录留存甲方。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标5 |  | 具备ISO13485质量管理体系认证 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 投标人在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 配置名称2 （服务人员） | ★ | 服务商配备项目专业维修工程师≥5人，并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 综合实力1 | ▲ | 服务商具备同型号设备5台以上保修经验，并提供书面证明材料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 综合实力2 | ▲ | 服务商在京内设有专业的备件仓库，且仓库总面积≥300平方米，并提供相应证明材料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 112 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。