一、商务要求（均为实质性条款，不允许负偏离）

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：合同签订后服务期限为二年。

2.交付（服务）地点：甲方拟定交货地点。

3.交付（服务）方式：甲方指定。

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

签订合同付0%，每半年支付当年维保费的50%，以此顺延。

（五）其他服务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务1 （质保） | 每年提供一次工程师培训和一次临床应用培训，每次培训不少于1天。 | 企业承诺 |
| 2 | 售后服务2 （响应时间） | 响应时间≤2小时，工程师现场响应时间≤24小时，配件到货国内库房常规备件≤36小时，国内无货国外库发货≤7天，如遇备件全球缺货或特殊情况，双方友好协商供货周期。 | 企业承诺 |
| 3 | 专用工具 | 具有经校正的维修保养核磁设备的专业维修工具（如磁体检漏仪、匀场架、无磁扳手等） | 企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称：PET/MR保修 |  | 项目编号：2024-JQ06-F5012 |  | 预算经费（万元）：480/二年 | 交付（服务）时间： 合同签订后服务期限为二年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 一台Biograph mMR核磁全保服务，服务涵盖所有备件免费更换、维修所需的工时费、每年定期维护保养及磁体保险等（热循环及正常维修所需的液氦添加）、冷头维修、晶体探头维修、线圈维修、液氦安全水平（保证在设备正常运行所需）；提供syngo,via workstation全包服务，服务涵盖安全升级、远程（技术支持、软件更新、软件升级、临床技术支持）服务、客户端（电脑保障、屏幕保障）服务、现场应用支持服务、不间断电源保障服务； |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 投标人具有医疗设备维修企业资格,提供经年检有效的营业执照,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 每年至少提供2次校准和保养服务，包含常规的安全功能升级、设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，完成后向甲方提供书面保养报告及整机质量评估报告，免费提供安全升级和维护软件，预防性技术保养耗材。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 服务商能合法并及时提供完整的原厂系统软硬件改进措施，且能使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障，并提供客户使用维修钥匙动态密码；提供智在远程服务，磁共振培训大师（能实现扫描助手功能）。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听，配有在线技术支持.当所保设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标4 | ★ | 投标人具备厂家合法授权代理，并提供相关证明材料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 技术指标5 |  | 如因设备拆机报废，或者因厂商备件无法供应导致故障无法修复的情况下，双方友好协商按照比例支付对应的合同款项。 |  | 否 |  |
| 8 | 技术指标6 |  | 每次维保任务完成后，工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方工程师的签字确认。 |  | 否 |  |
| 9 | 配置名称1（服务点位） | ★ | 投标人在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 配置名称2（服务人员） | ▲ | 服务商国内拥有专业的PET-CT/MR产品线技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的公司连续服务年限。提供姓名及考核合格资质证明。具有临床应用培训专家，可满足远程和现场临床应用培训。 |  | 是 | 厂家承诺及注册证 |
| 11 | 综合实力1 |  | 维保企业具备同型号设备的维保经验，用户≥3家，并提供书面证明材料（如工单）。 |  | 否 |  |
| 12 | 综合实力2 | ★ | 提供经原厂检验合格的零备件，并有可以追溯的序列代码，可随时提供电话查询代码有效性,不会给设备带来危害。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 综合实力3 | ▲ | 维保企业在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥200平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 综合实力4 | ▲ | 保修期内，如遇甲方医疗保健任务时，乙方须按照甲方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。