## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为★标识指标，不接受负偏离，投标人须逐条响应）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后接甲方通知3个月内交付。

2.交货地点：由甲方指定。

3.交货方式： / 。

（二）产品包装和运输要求

具体要求见“商务要求表”。

- 售后服务

具体要求见“商务要求表”。

（四）备品备件要求（零配件）

具体要求见“商务要求表”。

（五）物资编目编码、打码贴签要求

具体要求见“商务要求表”。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。

（七）履约保证金和质量保证金

验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。

| 商务要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注 |
| 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 耳鼻喉科动力系统 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| 序号 |  | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 | ★ | 用于中耳、内耳、鼻腔、鼻窦、侧颅底及前颅底等外科临床微创手术过程中进行削磨、钻孔、锯开组织及对骨骼精准切削的操作 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 |  | 主机显示器 |  | 同时显示转速、冲水量、旋转方向 |  | 否 |  |
| 4 |  | 功能调节 |  | 主机、脚踏可调节转速、冲水量、旋转方向 |  | 否 |  |
| 5 |  | 冲水泵 |  | 冲水泵与主机一体化设计 |  | 否 |  |
| 6 |  | 冲水流量调节 | ▲ | 有档位调节，流量在（0-100）ml/min范围内自由调节 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 7 |  | 马达识别功能 | ▲ | 主机可自动识别连接马达 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 8 |  | 同时连接手柄数量 |  | ≥2个 |  | 否 |  |
| 9 |  | 脚踏开关导线 |  | 导线长度≥3m |  | 否 |  |
| 10 |  | 脚踏开关 |  | 无极变速脚踏，可调节转动方向、手柄切换、冲水泵流量 |  | 否 |  |
| 11 |  | 马达转速 | ▲ | 转速≥80000r/min |  | 是 | 宣传彩页 |
| 12 |  | 马达冷却技术 | ▲ | 风冷无碳刷马达，自身冷却，无需外接水冷和气冷 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 13 |  | 马达扭矩 |  | 扭矩≥3N/cm |  | 否 |  |
| 14 |  | 手柄连接 | ▲ | 可接其它品牌的颅底手柄、往复锯、切割锯 |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 |  | 马达连接线 |  | 长度≥3m，可拆卸 |  | 否 |  |
| 16 |  | 弯手柄传动比例 | ▲ | 传动比例1：1 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 17 |  | 弯手柄弯度 |  | 15°弯曲 |  | 否 |  |
| 18 |  | 弯手柄冷却技术 | ▲ | 风冷技术，无需外接水冷和气冷 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 19 |  | 弯手柄冲水口 |  | 带喷水接头配件，冲水口可360度旋转调节 |  | 否 |  |
| 20 |  | 耳科弯手柄工作长度 |  | 工作长度≥70mm |  | 否 |  |
| 21 |  | 颅底弯手柄工作长度 |  | 工作长度≥125mm |  | 否 |  |
| 22 |  | 颅底直手柄直径 | ▲ | 直径≤5.5mm |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 |  | 颅底直手柄工作长度 |  | 工作长度≥155mm |  | 否 |  |
| 24 |  | 钻头钻轴 | ▲ | 直径≤2.35mm |  | 否 | 企业承诺 |
| 25 |  | 钻头工作直径 |  | 工作直径（0.8-7.0）mm |  | 否 |  |
| 26 |  | 钻头材质 |  | 不锈钢磨钻头、金钢砂磨钻头、钨碳钢切削钻头 |  | 否 |  |
| 27 |  | 钻头可重复使用性 | ▲ | 可重复使用 |  | 否 | 医疗器械备案凭证 |
| 28 |  | 报警及安全指标 | ▲ | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，故障声光报警，屏幕显示故障代码 |  | 否 | 宣传彩页 |
| 29 |  | 消毒方式 |  | 马达、手柄、钻头均可高温高压消毒灭菌 |  | 否 |  |
| 30 |  | 配置要求 | ★ | 耳鼻喉科动力系统1套（包含主机1台、多功能脚踏1个、马达及连线1套、耳科弯手柄2支、颅底弯手柄2支、颅底直手柄1支、清洁油500ml、润滑剂1000ml、不锈钢磨头6个、粗金刚砂磨头16个、金刚砂磨头10个、钨碳钢钻头10个） |  | 否 | 企业承诺 |
| 31 |  | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格 |  | 医疗器械经营许可证 |  |  |  |  |