## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为★标识指标，不接受负偏离，投标人须逐条响应）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后接甲方通知3个月内交付。

2.交货地点：由甲方指定。

3.交货方式： / 。

（二）产品包装和运输要求

具体要求见“商务要求表”。

- 售后服务

具体要求见“商务要求表”。

（四）备品备件要求（零配件）

具体要求见“商务要求表”。

（五）物资编目编码、打码贴签要求

具体要求见“商务要求表”。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。

（七）履约保证金和质量保证金

验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。

| 商务要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注 |
| 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 喉肌电图仪 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| 序号 |  | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 | ★ |  | 用于喉肌电图、喉部神经传导、面神经检查、听觉诱发电位检查等 |  | 否 | 软件截图或公开印刷彩页 |
| 2 |  | 标准规范 | ★ |  | 具备NMPA认证，同时具备FDA或CE认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 |  | 放大器类型 | ★ |  | 4通道一体化放大器 |  | 是 | 设备图片或公开印刷彩页 |
| 4 |  | 放大器面板按键 | ▲ |  | 具备阻抗检测按钮及静音按钮 |  | 否 | 设备图片或公开印刷彩页 |
| 5 |  | 阻抗测试结果显示 |  |  | 放大器面板具备指示灯显示阻抗测试结果 |  | 否 |  |
| 6 |  | 数模转换 | ★ |  | ≥24bit |  | 是 | 第三方检验报告或公开印刷彩页 |
| 7 |  | 波形显示灵敏度 |  |  | 0.01μV/D—100mV/D |  | 否 |  |
| 8 |  | 扫描速度 |  |  | 0.05ms/D-18s/D |  | 是 |  |
| 9 |  | 噪声水平 | ▲ |  | ≤0.4µV，越小越优 |  | 是 | 第三方检验报告或公开印刷彩页 |
| 10 |  | 共模抑制比 | ▲ |  | ≥124dB，越大越优 |  | 是 | 第三方检验报告或公开印刷彩页 |
| 11 |  | 采样率 | ▲ |  | ≥48KHz/通道 |  | 否 | 软件截图或公开印刷彩页 |
| 12 |  | 手柄电刺激器功能按键 |  |  | ≥5个多功能按键，按键功能可从功能菜单中选择 |  | 否 |  |
| 13 |  | 配置要求 | ★ |  | 喉肌电图仪1台（包含主机及相关配套附件1套、4通道放大器1套、计算机工作站1套、多功能手柄电刺激器1套、仪器台车1台、打印机1台） |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 |  | 验收标准方法 | ★ |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格 |  |  | 医疗器械经营许可证 |  |  |  |  |