一、商务要求（均为实质性条款，不允许负偏离）

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：合同签订后服务期限三年。

2.交付（服务）地点：由甲方指定。

3.交付（服务）方式：由甲方指定。

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

签订合同付0%，服务开始后每半年支付当年合同的50%，以此类推。

（五）其他服务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务1 （质保） | 服务期限为3年，全年故障停机时间不高于10%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 3 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称：大孔径CT保修 |  | 项目编号：2024-JQ06-F5008 |  | 项目预算：90万元 | 服务期限：3年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 一台大孔径CT型号Brilliance CT Big Bore Oncology保修服务，服务涵盖CT配件及人工(不含球管、探测器） |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生，提供经年检有效的营业执照。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 每年至少4次维护保养，包括提供设备运行检查、安全检查、设备除尘及其他备件检查。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 响应时间≤2小时，工程师到场时间≤24小时。更换配件到货安装时间，国内库房常规配件≤48小时；国外库房≤7天到货，如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 |  | 具备专线电话，24小时×365天全年开通，配有在线和远程技术支持。当设备出现故障时，按照约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  | 否 |  |
| 6 | 技术指标4 | ★ | 所更换的备件必须是原厂全新零配件，满足设备运行要求。 |  | 否 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 7 | 技术指标5 |  | 投标方具备厂家授权资质证明，并提供证明材料。 |  | 否 |  |
| 8 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 供应商应在北京市具备长期服务机构≥3年 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 配置名称2 （服务人员） | ▲ | 配备具有原厂认证维修工程师≥5名，并提供厂家资质认证证明。 |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 10 | 综合实力 | ▲ | 需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，且符合以下要求：仓库总面积须≥500平方米，并提供相应的租房合同或房产证明资料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥90%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤36天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。