一、商务要求（均为实质性条款，不允许负偏离）

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：合同签订后服务期限为三年。

2.交付（服务）地点：甲方指定。

3.交付（服务）方式：甲方指定。

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

签订合同付0%，服务开始后每半年支付当年合同的50%，以此类推。

（五）其他服务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务1 （质保） | 服务期限为3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 2 | 售后服务2 （质保） | 根据科室使用习惯定期开展相关培训，满足临床对设备使用及操作。 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务3 （响应时间） | 响应时间≤4小时，工程师现场响应时间≤1个工作日。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称:内窥镜保修服务 |  | 项目编号:2024-JQ06-F5009 |  | 交付（服务）时间：合同签订后服务期限为三年 | 预算经费（万元）：132.07/三年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 一批内窥镜整体保修服务，服务涵盖十二指肠镜、胃镜、EUS胃镜、肠镜内窥镜（共计15条）所有维修、配件及人工。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 投标人具有医疗设备维修企业资格,提供经年检有效的营业执照,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 每年至少4次保养服务，包含所有故障维修（喷嘴、角度调整、更换弯曲橡皮、更换按钮、更换角度轮等，CCD、蛇管、弯曲橡皮、角度钢丝、活检管道、水汽管道整体更换等）。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 |  | 提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听.当所保设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  | 否 |  |
| 5 | 技术指标3 |  | 每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方维保工程师的签字确认。服务提供商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价和保修期。 |  | 否 |  |
| 6 | 技术指标4 | ★ | 所有更换的零件为原厂生产的全新零件，保证其安全合法性和渠道正规性，不会给设备带来伤害。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配置名称2 （服务人员） | ▲ | 拥有专业的技术支持团队≥3人，至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限。配备全职维修工程师≥5名，提供人员姓名及考核合格授权资质证明。 |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 9 | 综合实力1 | ▲ | 在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积为≥500平方米。提供相应的租赁合同或证明资料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 综合实力2 | ▲ | 保修期内，如遇甲方医疗保健任务时，乙方须按照甲方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。