## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3047 |  |  | 项目名称 | 阴道显微镜 | 预算及最高限价 （万元） |  |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  |  | 否 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  |  | 否 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供使用培训和工程师培训 |  |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  | 否 |  |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3047 |  | 项目名称 | 阴道显微镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 45 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于临床查看宫颈、阴道、外阴组织有无变化，用于协助活检采取定位，提高活检阳性率。 |  |  | 否 |  |
| 2 | CFDA认证 |  | ★ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3 | FDA或CE认证 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4 | 显微光学镜头、一体化相机接口 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 5 | 三通道独立光路系统 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 6 | 目镜内置测量功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 7 | 放大倍数 |  | ▲ | 1:1光学放大倍数，在显微镜头上有7.5倍，15倍，30倍固定变倍刻度标识 |  |  | 否 |  |
| 8 | 光源类型 |  |  | LED冷光源 |  |  | 否 |  |
| 9 | 光源寿命 |  | ▲ | ≥2万小时 |  |  | 否 |  |
| 10 | 内置可调绿色滤镜片 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 11 | 可旋转的气压式升降支架，带稳定底架 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 12 | 手柄微调功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 13 | 摄像系统像素 |  | ▲ | ≥2000万超高像素图像采集 |  |  | 否 |  |
| 14 | 图像显示屏幕尺寸 |  | ▲ | ≥23寸 |  |  | 否 |  |
| 15 | 图像处理主机 |  |  | 一体化主机 |  |  | 否 |  |
| 16 | 软件基本功能 |  | ▲ | 具备图像采集、显示、冻结、储存、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式 |  |  | 否 |  |
| 17 | 图像无缝缩放技术 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 18 | 录像回放功能 |  |  | 支持≥28小时动态实时图像和声音硬盘录像，实时回放检查过程， |  |  | 否 |  |
| 19 | 醋酸反应计时功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 20 | 图像处理功能 |  |  | 至少具备图像颜色、亮度调整 |  |  | 否 |  |
| 21 | 报告模式 |  |  | 至少具备卫生部两癌筛查标准报告模式，三阶梯标准报告。 |  |  | 否 |  |
| 22 | 阴道镜血管分布增强显影功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |
| 23 | 配置需求（硬件） |  | ★ | 显微光学镜头一套、摄像系统一套、冷光源照明系统一台、图像处理器主机一套、辅助支架系统一套、打印机一台 |  |  | 否 |  |
| 24 | 配置需求（软件） |  | ★ | 图文工作站操作系统一套 |  |  | 否 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |