采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | 2024-JQ06-W5004 | | | **项目名称** | 咽鼓管压力测量仪 | **最高限价**  **（万元）** | | 49 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | **是否**  **量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于7岁以上儿童及成人的测量压力以检查咽鼓管开放功能 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 测试压力调节方式 | | ▲ | 无极可调，通过压力调节钮设置提供给鼻咽部的压力 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 4 | 提供压力范围 | |  | 0mbar～60mbar | | | 否 |  | |
| 5 | 外耳道压力微调 | |  | 可对外耳道压力进行微调节 | | | 否 |  | |
| 6 | 监测模式 | | ▲ | 具备正常模式和鼓膜穿孔模式 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 7 | 监测范围 | | ▲ | 压力监测范围0～100mbar | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 8 | 监测数据 | | ▲ | 包含鼻咽部数据和耳部数据两部分 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 9 | 数值计算 | | ▲ | 支持自动或手动计算R值、上升时间、最高点、开始下降处等参数 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 10 | 咽鼓管功能状况评价 | | ▲ | 客观数值评价咽鼓管功能状况 | | | 否 | 宣传彩页或说明书 | |
| 11 | 数据传输 | |  | 主机支持与控制设备通过USB线有线传输 | | | 否 |  | |
| 12 | 输出口 | |  | 耳压输出口与鼻腔压力输出口应不可互换 | | | 否 |  | |
| 13 | 软件权限管理 | |  | 具备权限管理机制，确保数据安全 | | | 否 |  | |
| 14 | 报表统计功能 | |  | 具备报表统计功能，实现直观数据分析 | | | 否 |  | |
| 15 | 数据检索 | |  | 具备数据检索功能 | | | 否 |  | |
| 16 | 医院信息系统数据互通 | |  | 支持医院信息系统数据互通，实现信息共享 | | | 否 |  | |
| 17 | 控制设备运行内存 | |  | 运行内存≥8G | | | 否 |  | |
| 18 | 患者数据存储 | |  | 患者数据存储至少300万例 | | | 否 |  | |
| 19 | 配置要求 | | ★ | 咽鼓管压力测量仪1台（含鼻压连接管1套、耳压连接管1套、控制设备及配套软件1套） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | 原厂授权或企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施** | | | | | | | | | |
| 4 | 供应商资格 | | 医疗器械经营许可证 | | | | | | |

注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）；

2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺；