## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 经颅磁刺激仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 192万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 刺激人体中枢神经和骶神经，适用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）所致运动功能障碍，焦虑症尤其是焦虑心境、失眠以及神经性膀胱的辅助治疗
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机系统
·3.1.1 | 刺激强度 | 磁刺激强度0-5T可调
*3.1.2 | 刺激频率 | 0-100Hz可调，0-10HZ步长0.1Hz，＞10HZ步长1Hz。
3.1.3 | 结构设计 | 主机和冷却系统分体化设计
3.1.4 | 工作模式 | 主机可独立工作，通过主机面板按键可调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数；同时可通过电脑完成上述操作
*3.1.5 | 延迟充电 | 具备延迟充电模式，避免电磁信号干扰运动诱发电位采集
3.1.6 | 兼容接口 | 设备包含DIN和USB通用数据接口，可与国内外的主流EMG设备兼容。
3.2 | 冷却系统
·3.2.1 | 冷却方式 | 独立液态循环冷却系统，惰性液体线圈内循环，冷却液不挥发、不导电，安全性高，可连续工作；
3.2.2 | 线圈温度监测 | 设备面板具备温度指示，主机能实时显示线圈温度
3.3 | 刺激线圈
3.3.1 | 过热保护 | 线圈内部具备温度传感器，刺激线圈超过41℃，自动停止输出；
*3.3.2 | 热插拔功能 | 可插拔结构，无需关机无需专业工程师协助可快速更换线圈，保证线圈无障碍热插拔,不会漏液
·3.3.3 | 线圈 | 8字蝶形线圈，弧形设计贴合头部，可实现双向双面刺激；
3.4 | 磁刺激软件系统
3.4.1 | 运行环境 | 使用外置计算机系统，Windows操作系统（非内置单片机，可管理数据和出具报告）
·3.4.2 | 刺激模式 | 单刺激、重复刺激、丛刺激（爆发式刺激与模式化刺激）。可扩展研究评估相关的成对刺激、关联刺激和三重刺激。
3.4.3 | 参数设置 | 刺激频率、刺激强度（阈值百分比）、刺激时间、间隔时间、脉冲串数、方案等待时间、总脉冲数。
3.4.4 | 治疗方案设置 | 刺激位点、采集位点、治疗疗程和运动阈值更新周期。
3.4.5 | 内置处方 | 内置临床处方，并免费扩展；医生可自行创建治疗模板
·3.4.6 | 同屏显示功能 | 同屏显示电生理采集页面与数据界面。
3.4.7 | 线圈使用计数功能 | 软件内置线圈计数和温度显示
3.4.8 | 开机自检 | 开机自动自检和线圈种类识别。
3.4.9 | 主机及线圈自动保护设置 | 自定义5、10、15分钟不使用自动失效。
·3.4.10 | 安慰刺激 | 实现安慰/假刺激，用于临床医学试验(科研)。
3.4.11 | 自动检测阈值 | 可配备专用按钮，实现自动阈值检测。
3.4.12 | 运动阈值锁定功能 | 运动阈值锁定同步指示灯显示
·3.4.13 | MEP功能 | 支持MEP功能，可与肌电模块结合，实现阈值（MT）检测、MEP、CSP检测，（MEP，CSP）募集曲线等功能，用于卒中后康复效果追踪，用于皮层兴奋性检测、上下肢中枢神经传导检查，也可用于周围神经通路检查
3.4.14 | 声音警示功能 | 内置刺激时声音警示功能
·3.4.15 | 启动模式 | 具备软启动模式
3.4.16 | 定位管理器 | 内置DLPFC定位系统或PPN定位系统。
3.4.17 | 治疗相关问卷表 | 内置癫痫问卷调查表，可自定义检查问卷等内容
·3.4.18 | 可变频率模式 | 可在单个程序中设置多个刺激频率(对于某些特殊病患，既需高频也需要低频，或者科研)。
3.4.19 | 数据管理 | 患者整体数据整理、收集，治疗数据、参数统计导出EXCEL或文本格式
3.4.20 | 治疗报告 | 可出具预置包含治疗信息的治疗报告。
3.4.21 | 教学演示 | 在非连接设备状态时进行教学、演示。
3.5 | 网络支持 | 支持HL7协议的HIS、PACS医院管理系统
3.6 | 设备不良事件情况 | 设备近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 磁刺激专用软件1套
4.2 | 硬件 | 1、磁刺激主机1台 2、冷却系统1台 3、刺激线圈1套 4、线圈支架1套 5、电脑1台 6、台车1台 7、定位帽10个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。