## 经济技术需求表（耗材类）
经济技术需求表（耗材类）
项目名称 | 消融电极（多功能手术解剖器） |  | 采购计划 编号 | 最高限价（元）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求 | ★1 | 基本要求 | 作为手术设备附件，与高频发生器和/或射频发生器配合使用，或与吸引装置配套使用。包括手术过程中皮肤、皮下组织、肌肉(括约肌 )肿瘤、各类软组织的热凝固、电凝切割、消融、及止血、冲/吸的应用 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★2 | 注册证要求 | 具有CFDA认证 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★3 | 尺寸规格 | 单极长度可伸缩，360°旋转，带有吸引功能,吸引管长度≧250mm,针状（钨）刀状刀头及陶瓷刀头，电极长度90-140mm配双侧LED照明装置或40-140mm伸缩无照明。 双极枪形或直形，长195mm/215mm/235mm/152mm/120mm，镊尖长6mm，大小0.5mm。 产品电缆线长度≧280mm |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★4 | 有效期 | 要求有效期2年 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★5 | 灭菌方式 | 经环氧乙烷灭菌，产品无菌。一次性使用避免交叉感染。出厂前环氧乙烷残留量应不大于 10mg/kg |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★6 | 表面类型 | 点击表面层应光滑呈钝型，电极手柄表面应光滑、色泽均匀，无飞边、裂缝等缺陷，单极产品功能指示字样应清晰，镀(涂)层产品，外表平整光亮，无镀膜脱落，无漏膜瑕疵；双极银尖包银或镀(涂)层，尖外表平整光亮，无包/镀膜脱落，无漏膜或漏包等瑕疵。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★7 | 不良事件召回 | 产品无不良事件召回记录 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★8 | 随访数据 | 有10年以上市场使用周期 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★9 | 性能指标 | 电极头部的硬度应不低于260hv10；阻抗值小于10Ω。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★10 | 电器安全指标 | 产品的通用电气安全应符合 GB 9706.1-2007标准的要求；产品的专业电气安全应符合GB 9706.4-2009标准的要求。产品的电磁兼容性符合GB9706.4-2009第36章及YY0505-2012的规定 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
| ★11 | 电器安全特征 | 按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类:非AP/APG 设备。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明
经济要求 | ★1 | 交付时间地点 | 合同签订后根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★2 | 付款条件 | 按订单支付，验收合格后满3个月支付货款。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★3 | 售后服务1 | 临时应急行动中提供应急支援保障服务。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★4 | 售后服务2 | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★5 | 售后服务3 | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者跟台服务。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离