## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 单通道脉管闭合发生器 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 139
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 高频双极能量主机，满足适用于外科手术中直径≦7mm的脉管、组织束和淋巴管的闭合或融合，不含超声功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 闭合直径 | 要求闭合血管、淋巴管和组织束直径可达7mm
3.2 | 输出频率 | ≥300KHz
·3.3 | 输出功率 | ≥250W
3.4 | 闭合周期 | ≤5秒
3.5 | 手持器械类型 | 至少包括以下手持器械：两种直径的腔镜手术器械，两种直径的开放式手术器械
3.6 | 手持器械刀头设计 | 刀头具备防粘连设计技术
·3.7 | 阻抗反馈 | 具备组织感应技术，≧20000次/秒侦测组织阻抗，实时调制输出，实时调控
3.8 | 排烟 | 外排烟雾
3.9 | 其他功能 | 智能插座自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数
3.1 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机*1台，电源线*1根，台车1辆，配套腔镜手术器械1把
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 单通道脉管闭合发生器 |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 闭合切割刀头 |  | 100
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。