### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交付。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：/。

（二）售后服务

| 1 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 3 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |
| 6 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 7 | 专用工具 | 厂家自报 | 企业承诺 |

（三）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（四）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（五）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。

| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ |  | 用于人体腹腔或腹膜癌症的热灌注治疗 | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |  |
| 2 | 资质认证 |  | ★ |  | 具备CFDA（NMPA）认证 | 否 |  |  | 医疗器械注册证 |  |  |  |
| 3 | 加热系统 |  | ▲ |  | 波导干式加热 | 否 |  |  | 彩页或者白皮书 |  |  |  |
| 4 | 蠕动式加热循环系统 |  |  |  | 具备 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蠕动式灌注系统 |  |  |  | 灌注泵双向控制 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 触摸屏 |  |  |  | 具备 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 显示参数 |  |  |  | 至少包括温度、工作状态显示、记录、异常报警、病历档案 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 测温监控系统 |  |  |  | 具备 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加热泵流量 |  | ★ |  | ≥600ml/min，可调，误差≤10％ | 否 |  |  | 彩页或者白皮书 |  |  |  |
| 10 | 测温范围 |  | ▲ |  | 25℃～50℃； | 是 |  |  | 彩页或者白皮书 |  |  |  |
| 11 | 测温精度 |  | ▲ |  | ≤±0.2℃； | 是 |  |  | 彩页或者白皮书 |  |  |  |
| 12 | 控温精度 |  | ▲ |  | ≤±1.0℃； | 是 |  |  | 彩页或者白皮书 |  |  |  |
| 13 | 配置需求 |  | ★ |  | 主机及其配套附件1套，配套管路≥ 2套，点滴架1套，软件包1套 | 是 |  |  | 企业承诺 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材 |  | ★ |  | 封闭耗材 | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |  |
| 15 | 报警及安全指示 |  |  |  | 具备 | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 |  | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 耗材（开展项目）名称 |  | 规格 |  |  | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |  |
| 1 |  | 热化疗循环管路 |  | 循环管路：直径6.6mm,管路1长度55mm,管路2长度950mm |  |  | 100套 | 套 |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 循环送水管路：直径6.6mm,管路1长度750mm,管路2长度300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灌注管：直径6.6mm,管路1长度900mm,管路2长度450mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液管：直径6.6mm,管路1长度200mm,管路2长度1100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液管：直径4.0mm,管路1长度1800mm,管路2长度200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排气管：直径6.6mm,管路1长度100mm,管路2长度200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泵管：直径10.8mm,管路1长度200mm,管路2长度350mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粗衬芯：直径6.0mm到8.0mm,管路长度20mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 细衬芯：直径2.7mm到4.0mm,管路长度50mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |