## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目名称 |  | 生物样本预处理系统 |  |  |  | 最高限价（万元） | 100
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  | 量化
技术要求
-2 | 基本要求 |  | ★ | 用于涉核染毒生物样本的实验前处置 |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
-1 | 主要功能 |  |  | 主要应具备生物样本的研磨、离心、提纯等功能。 |  |  | 否
0 | 处理样本类型 |  | ▲ | 能够完成人体样品中如血清、血浆、全血、尿液、组织液、呕吐物、手术标本等，以及其他样品类型的全自动提取纯化及常规液体的处理工作 |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
1 | 处理样本通量 |  |  | 一次可处理至少50个标本 |  |  | 是
2 | 研磨功能 |  |  | 具备低温研磨功能 |  |  | 否
3 | 研磨温度 |  | ▲ | 可达-80℃ |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书。本项评审温度越低越优
4 | 移液功能 |  |  | 具备移液功能和液面探测技术 |  |  | 否
5 | 移液范围 |  |  | 5-1000 μL |  |  | 否
6 | 离心功能 |  |  | 具备离心模块 |  |  | 否
7 | 最大离心速度 |  | ▲ | ≥1500rpm |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
8 | 离心转速稳定精度 |  |  | ≤±1% |  |  | 是
9 | 震荡功能 |  |  | 具备震荡模块 |  |  | 否
10 | 震荡最大速度 |  | ▲ | ≥1400rpm |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
11 | 振荡温控范围 |  |  | 室温-100℃ |  |  | 否
12 | 浓缩萃取功能 |  | ▲ | 具备正压萃取和氮吹浓缩功能 |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
13 | 配置要求1 |  | ★ | 组织研磨仪1套、样本前处理1套 |  |  | 否 | 企业承诺。样本前处理为本项目核心产品
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | ※售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
5 | ※售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | ※售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | ※售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | ※备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | ※物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
4 | ※样品评审 |  | 不组织样品评审。
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；