| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 牙科综合治疗台 |  | 总数量 （台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 160 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用来治疗口腔疾病的专用设备，整体结构需符合人机工程学原理，能够满足临床四手操作的需要，能够用于口腔疾病的综合常规治疗。 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| *3.1 | 整体设计 | 地箱与侧箱采用分体式连接，患者椅独立升降，器械台及手术灯连接在侧箱上不因椅位变化而改变位置，整机内部采用铸铝结构件 |  |  |  |  |
| 3.2 | 患者椅 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 患者椅靠背 | ≥2种靠背形状，均为全铝金属椅背 |  |  |  |  |
| ·3.2.2 | 患者椅承重 | 最大承重量≥180Kg |  |  |  |  |
| ·3.2.3 | 患者椅最低位置 | 最低位置≤40cm |  |  |  |  |
| * 3.2.4 | 驱动方式 | 升降及俯仰均为电机驱动 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 记忆椅位 | ≥6记忆椅位 |  |  |  |  |
| 3.3 | 医生位操作台 |  |  |  |  |  |
| ·3.3.1 | 器械臂固定 | 器械臂带感应式开关的气锁固定 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 械盘载重 | 器械台负荷的重量≥2Kg |  |  |  |  |
| ·3.3.3 | 器械挂架数量 | ≥5个器械挂架，可升级第6器械挂架 |  |  |  |  |
| ·3.3.4 | 医生器械盘 | ≥3种的器械传递结构可选，有上挂式、下挂式、侧挂式等。具备有围绕胸部的宽大不锈钢治疗托盘，尺寸≥30*38cm,可360度旋转，无需工具可拆卸消毒 |  |  |  |  |
| *3.3.5 | 显示屏 | 有彩色液晶触摸屏控制界面，可触控进行器械的精细设置 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | 根管治疗程序 | 可升级根管治疗程序，有声音及显示双重提示，通过触摸屏精细设定转速和扭矩等 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | 防回吸装置 | 具备防回吸系统及主动化器械延时喷气清洁功能 |  |  |  |  |
| 3.4 | 助手操作台 |  |  |  |  |  |
| ·3.4.1 | 助手挂架 | ≥5个器械挂架 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 助手台器械臂 | 助手台支承臂配备安全装置 |  |  |  |  |
| 3.5 | 陶瓷痰盂 | 陶瓷或玻璃漱口盆可选，可拆卸，可旋转超过270° |  |  |  |  |
| 3.6 | 手术灯 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 控制方式 | LED手术灯，感应控制、可智能联动自动开关 |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 手术灯亮度 | 光强度≥40000Lux，无极调节亮度 |  |  |  |  |
| ·3.7 | 多功能脚控 | 数字化控制多功能脚控，一个脚控可控制椅位及器械，有≥2种人体工程学样式 |  |  |  |  |
| 3.8 | 消毒与卫生系统 | 治疗台关键污染接触部件均可拆卸，消毒或高温高压 |  |  |  |  |
| 3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 设备主体及附件、高速光纤手机连线2条、原厂电动马达1台（内给水，无碳刷，需为同一生产厂家生产，并提供单独注册证）、三用喷枪2支、高速手机两支、直弯机头1支、洁牙机1支、光固化机1套、医生椅1把、护士椅1把 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |