## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 有创血流动力学监测仪 | 最高限价（万元） | 45
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用微创测量的辅助诊断工具来监控血压、心肺功能、循环和器官功能变化，并可以与其它床旁监护和临床评估一起，监护处于各种风险中的患者 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA认证或CE认证 |  |  | 否 | 注册证或认证证书
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示界面 | ★ | ≥8英寸彩色显示 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.1.1 | 显示屏类型 |  | 电容式触摸屏幕 |  |  | 否
3.1.2 | 分辨率 |  | 分辨率≥800*480 |  |  | 否
3.2 | 数据存储时长 | ▲ | ≥200小时 |  |  | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.3 | 数据传输接口 |  | 至少具备LAN，USB |  |  | 否
3.4 | 数据传输 |  | 可导入PC电脑 |  |  | 否
3.5 | 经桡动脉测量血流动力学
3.5.1 | 经桡动脉测量血流动力学 |  | 具备经桡动脉测量血流动力学功能 |  |  | 否
3.5.2 | 监测指标 | ▲ | 至少具备心率（HR）、有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、心脏做功指数（CPI）、左心收缩力指数（dPmx） |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.5.3 | 动脉压（AP）测量范围 |  | （0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对 |  |  | 否
3.5.4 | 中心静脉压（CVP）测量范围 |  | （-10～50）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对 |  |  | 否
3.5.5 | 心排量（CO）测量范围 |  | （0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min |  |  | 否
3.5.6 | 每搏量（SV）测量范围 |  | （1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min |  |  | 否
3.5.7 | 动脉波形分析连续监测 |  | 具备动脉波形分析连续监测 |  |  | 否
3.5.8 | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测 |  | 具备全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测功能 |  |  | 否
3.6 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量
3.6.1 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量 | ▲ | 具备通过热稀释法校正连续心输出量测量功能 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.6.2 | 可监测指标 | ▲ | 至少具备有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、心率（HR）、全心舒张末期容积指数（GEDI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左心收缩力指数（dPmx）、心脏做功指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）、肺血管通透性指数（PVPI） |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.6.3 | 动脉压（AP）测量范围 |  | （0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对 |  |  | 否
3.6.4 | 中心静脉压（CVP）测量范围 |  | （-10～50）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对 |  |  | 否
3.6.5 | 心排量（CO）测量范围 |  | （0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min |  |  | 否
3.6.6 | 每搏量（SV）测量范围 |  | （1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min |  |  | 否
3.6.7 | 全心舒张末期容积指数（GEDV）测量范围 |  | （40～4500）mL，准确性≤5%或20mL |  |  | 否
3.6.8 | 血管外肺水（EVLW）测量范围 |  | （10～4500）mL，准确性≤5%或10mL |  |  | 否
3.6.9 | 注射温度（Tinj）测量范围 |  | （25～40）℃，准确性±0.1℃ |  |  | 否
3.6.10 | 血液温度（TB）测量范围 |  | （0～30）℃，准确性±0.1℃ |  |  | 否
3.7 | 报警及安全指标
3.7.1 | 生理参数报警值设置 |  | 可设置上下限 |  |  | 否
3.7.2 | 信号故障报警 |  | 具有压力信号异常报警及提示功能 |  |  | 否
3.7.3 | 心率（HR）报警范围 |  | 可调范围在（30-240）次/分钟 |  |  | 否
3.7.4 | 心输出量（CO）报警范围 |  | 可调范围在（0.3-25）L/min |  |  | 否
3.7.5 | 有创动脉压（AP）报警 |  | 具备有创动脉压报警功能 |  |  | 否
4 | 配置要求 | ★ | 心输出量测量仪主机1台、连续心输出量校正模块1套、温度压力缆线1套、传感器缆线1根 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | ※配套耗材 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及
| （试剂）要求 | [5 empty] | 注册证

## Sheet2
热稀释导包
压力检测套装
耗材名称