## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 无创血流动力学监测仪 | 最高限价（万元） | 70
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 使用无创方式，对心排血量、外周阻力、每搏量等参数进行动态监测，评估危重患者的心功能、循环状态和器官功能变化及液体反应性，辅助指导危重患者的补液治疗及血管活性药物使用、呼吸机脱机 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证或认证证书
3 | 技术和性能参数
3.1 | 监测指标 | ▲ | 至少包含连续心排量CCO，心脏指数CI，心率HR，每搏输出量SV，每搏输出量变异SVV，每搏输出量指数SVI，总外周阻力TPR，总外周阻力指数TPRI，射血时间VET，胸腔液体水平TFC |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.2 | 监测界面 |  | 具备≥4种不同的监测界面，可自定义显示参数，提供参数的正常值参考范围 |  |  | 否
3.3 | 数据导出 |  | 具备电子病历系统，可通过USB设备直接导出PDF格式报告 |  |  | 否
3.4 | 外接功能 | ▲ | 可连接床旁监护系统或EMR电子病历系统 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.5 | 传感器
3.5.1 | 传感器组成 | ▲ | 传感器与导联线一体式设计 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.5.2 | 单套传感器使用时效 |  | ≥24小时 |  |  | 是
3.5.3 | 传感器放置 | ▲ | 无固定位置要求，可放置在前胸或者后背，具备位置提示功能，支持俯卧位通气下使用 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.6 | 临床使用限制 | ★ | 不受病人呼吸、运动、肥胖等因素影响 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.7 | 液体评估功能
3.7.1 | 液体动态评估功能 |  | 具备液体动态评估功能 |  |  | 否
3.7.2 | 液体反应性评估 | ▲ | 具备内置被动抬腿试验和补液试验模块 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.7.3 | 液体耐受度评估 | ▲ | 可绘制动态变化的心室功能曲线，并提供胸腔液体含量的增加率 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.8 | 电池供电 |  | 断电后可使用时间≥2小时 |  |  | 是
3.9 | 采样间隔 |  | ≤30秒 |  |  | 否
3.10 | 趋势图及数据汇总 |  | 所有参数均能够提供数值显示及趋势图并有数据汇总功能 |  |  | 否
3.11 | 事件标记 |  | 监测过程中或监测完成后可对液体输注量及血管活性药物、强心剂等的使用进行标注 |  |  | 否
3.12 | 溯源性认证 | ▲ | 心排量参数监测应具备生物相等性认证 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.13 | 报警及安全指标 |  | 蜂鸣器报警，可提示信号强度、起搏器侦测、运动侦测、传感器脱落、电池容量、操作错误等 |  |  | 否
4 | 配置需求 | ★ | 主机1台，被动抬腿支架1套 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺

## 耗材用量表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 2023 年 11 月 30 日
采购单位 需求部门 | 第五医学中心化学损伤救治科 |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 | 无创血流动力学监测仪 |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 一次性传感器电极 | 传感器 | 400套
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。