## 2-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 转运呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 105
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气功能，有创通气，便携并可用于医院内外的患者转运,适用于成人、儿童。 |  |  |  | 技术白皮书或企业承诺
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证和CE认证 |  |  |  | 提供复印件及翻译件
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通气模式 | 容量控制通气模式，压力控制通气模式，同步间歇指令通气模式，持续气道正压模式，无创通气模式等 |  |  |  | 技术白皮书
3.2 | 潮气量 | ≥（20-2000）ml，最大允许误差≤15%
3.3 | 呼吸频率 | ≥（1-80）次/分
3.4 | 氧浓度 | ≥（21－100)%，连续可调节
3.5 | 流速 | ≥(1-250)L/min |  |  |  | 可量化项
3.6 | 吸气压力 | ≥（0-60）cmH2O
3.7 | 呼气末正压 | ≥（0-35）cmH2O
·3.8 | 高流量氧疗功能 | 具备，氧疗流速≥(2-60)L/min |  |  |  | 技术白皮书
·3.9 | 整机重量 | ≤6kg（含电池不含台车和耗材） |  |  |  | 可量化项，提供技术白皮书
·3.10 | 智能通气模式 | 具备智能通气模式 |  |  |  | 技术白皮书
3.11 | 脱机指示窗 | 将病人的氧和状况，CO2清除状况，病人自主呼吸能力有效的整合，帮助临床医生加强撤机指导。
*3.12 | 动态肺功能 | 可以实时的将病人的顺应性，阻力，病人自主呼吸等以图形的方式显示，方便临床观察及判断 |  |  |  | 技术白皮书
3.13 | 显示屏 | ≥8英寸彩色触摸屏 |  |  |  | 可量化项
3.14 | 电池工作时间 | ≥2小时 |  |  |  | 可量化项
·3.15 | 工作控制方式 | 电动电控 |  |  |  | 技术白皮书
3.16 | 报警及安全指标 | 设备具备潮气量、分钟通气量、漏气、气道压力、氧气浓度、窒息、管路脱落等指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、专用台车1台、呼吸机管路支架1套、湿化器1套，呼吸管路≥2套、模拟肺≥1套、湿化罐≥2套、氧气瓶≥1个 |  |  |  | 企业承诺
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 2-2.医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 2-3.医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 2-4.单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商