- 商务和技术要求

一、商务要求(均为★标识指标，不接受负偏离，投标人须逐条承诺响应）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 布鲁克质谱仪保修 |  | 项目预算及最高限价（万元） | 49.20 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 备注 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后立即生效，交付地点由甲方指定（仪器型号：Microflex LT/SH，序列号： 604561.01368）。 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 维保服务费共分六次平均支付，合同签订后三十日内支付1/6合同款，之后每六个月支付一次。 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 | ★ | 无 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算） |  | 原厂授权(企业承诺) |
| 6 | 售后服务2（质保） | ★ | 维保期内不限次免费维修，每年免费提供一次PM维护保养服务。 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） | ★ | 维护保养后对设备维保技术向医学工程室交流、汇总及培训，每年一次。 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | ★ | 工作时间内电话响应时间≤4小时，维修到达现场时间为3-5个工作日，遇有不可抗力因素除外。 |  | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | ★ | 提供专业维修及检测工具，对设备硬件、系统性能进行测试。 |  | 企业承诺 |
| 10 | 保密要求 | ★ | 无 |  | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  | 企业承诺 |

二、技术要求

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 布鲁克质谱仪保修 |  | 项目预算及最高限价（万元） | 49.20 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 整机全保(含激光器、检测器和真空泵，不含其他消耗品（标准品、基质、靶板、靶托和各种试剂）)。 |  | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 维保期限自签订合同之日起三年 |  | 企业承诺 |
| 3 | 技术指标2 | ★ | 维保期内每年提供一次计划性维护（PM）服务，对合同约定的仪器进行全面检查及维护，维护服务包括更换维护包内的消耗性配件，清洗离子源及离子透镜，出具PM报告。 |  | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 提供高优先级的远程支持，4小时之内电话回复，不限次数的电话支持，不限次数的远程支持，技术支持热线（4008101099）服务时间为工作日上午9:00到下午6:00；紧急情况也可以直接联系布鲁克售后服务工程师。 |  | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 现场响应时间为3-5个工作日，确保开机率≥95%，不足部分按1：1顺延保修期，遇有不可抗力因素除外。 |  | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | Library数据库更新至当前配置状态最高版本（仅限布鲁克自有软件，不含硬件升级和新的软件许可） |  | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 每季度对设备进行巡检和除尘保养，并把巡检及除尘保养记录（电子纸质各一份）向医学工程师提交存档。 |  | 企业承诺 |
| 8 | 技术指标7 |  | 每次服务通知医学工程师参与，并在年度维护保养后对设备维保技术向医学工程师交流，汇总及培训，每年一次。 |  | 企业承诺 |
| 9 | 技术指标8 |  | 消耗品购买享受九折优惠。 |  | 企业承诺 |
| 10 | 技术指标9 |  | 原厂具有有效的质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）认证文件。 |  | 相关证书复印件 |
| 11 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 服务位点位于北京，甲方一台布鲁克质谱仪维保，仪器型号：Microflex LT/SH，序列号：604561.01368。 |  | 企业承诺 |
| 12 | 配置名称2 （服务人员） | ▲ | 项目负责人1人，原厂维修工程师不少于3人。 |  | 法人授权委托书和原厂工程师证书 |
| 13 | 配置名称3 （企业资质） |  | 须具有设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括器械维修)，并在过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生 |  | 营业执照及企业承诺 |
| 14 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件和采购合同内容，对该质谱仪维保服务进行质量验收，以仪器正常运行，维修或维护完成后测试BTS标准品合格为准。 |  | 维修或维护报告 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥1项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |
|  |  | ★及▲标识的指标，报名供应商须提供证明材料 |  |  |  |