## 商务和技术要求

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1178 |  | 项目名称 | 多声源方向性自动检测系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 98.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 专利证书 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1178 |  | 项目名称 | 多声源方向性自动检测系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 98.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于听力损失空间能力心理声学测试，助听器验配后及人工耳蜗及听神经瘤术后的患者对声音定位空间分辨率及相关功能验证，对听力损失患者声源定位的研究，尤其是噪声防护设备及综合防护效果评估，给噪声等特殊职业人员对声源方向定位辨识能力的判断研究提供客观评价指标。可应用于声源方向检测，也可以用于声源方向的治疗及康复研究。 |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  |  | 符合GB/T 16296.2 国家标准 |  |  | 否 |  |
| 3 | 气导测听测试频率 |  | ★ | ≥125至12000Hz；骨导测试频率：≥250至6000Hz；测试精度优于0.05% |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 4 | 特殊测试 |  | ▲ | 具备SISI短增量敏感试验、Stenger伪聋试验、ABLB双耳响度平衡、TEN TEST耳蜗死区测试、Tone Decay音衰变测试等。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 5 | 刺激类型 |  | ▲ | 支持纯音、转音、噪声、脉冲音、短纯音、语音等信号的输出，覆盖所有听力测试的常用信号；支持自定义信号播放，可进一步满足客户自己定义测试信号的需求。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 6 | 宽频功率放大器放大增益 |  | ▲ | 0dB、5dB、10 dB、15 dB、20dB 和 25dB 等，≥ 6 档可调； |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 7 | 信号输出 |  | ▲ | ≥3通道，信号常开，可有效切断电噪声信号与扬声器之间的连接，避免扬声器的杂声信号输出； |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 8 | 联接方式 |  |  | USB Hub，软件可自动识别级联的信号选择器并自动对信号通道进行编码； |  |  | 是 |  |
| 9 | 360°支架角度 |  | ▲ | 水平整圆≥72路扬声器的配置，角度分辨率≤5度； |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 10 | 调节范围 |  | ▲ | 通过手动控制器或软件程序，可实现测试者上下移动角度；声源高度的调节范围70cm-130cm,调节分辨率≤0.1cm |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 11 | 多声源测试 |  | ▲ | ≥30°、60°、90°、120°、240°、360°等多角度声源测试。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 12 | 测试流程 |  | ▲ | 全自动测试流程，无需人工干预：阵列中声源自动排序，为每个声源自动分配角度。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 13 | 依据标准 |  | ▲ | 依据 GB/T 16296.2 国家标准，集成声场校准标准数据；阵列中各声源自动完成声场校准，校准数据自动保存。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 14 | 测试顺序 |  | ▲ | 测试中，声源播放顺序可由程序自动随机生成；也可由客户自行编辑成若干测试模板，再后续测试过程中重复使用。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 15 | 测试报告 |  | ▲ | 系统自动生成测试报告模板；用户也可自行编辑测试报告模板。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 16 | 数据库系统 |  | ▲ | 完善的测试数据库系统，便于及时保存和查看各种测试信息，主要包括：声源布置方案数据库；声场校准标准数据库；操作人员信息数据库；受试人员信息数据库；受试人员测试报告数据库等。 |  |  | 是 | 产品彩页/技术白皮书 |
| 17 | 配置要求1 |  | ▲ | 主机1 台；气导耳机1副；骨导耳机1副；多声源信号选择器1套；声源定位阵列支架1 套；低噪声扬声器≥72只；定位布置工具1套；被测试者应答显示器1套；可升降座椅1把；精密声级计1 套；声源测试及分析软件1套；信息处理系统含打印输出设备1 台等。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 18 | 配置要求2 |  | ▲ | 低失真宽频功率放大器1 台； |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |