## 商务和技术要求

### 一、商务要求(不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2023-JQ06-W1489 |  | 项目名称 | 多功能护理模拟人 | 最高限价（万元） | 76 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  | 否 | 无 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2023-JQ06-W1489 |  |  | 项目名称 | 多功能护理模拟人 | 预算及最高限价 （万元）：76 |  |
| 序号 |  | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 模拟人须为无线设计，可在笔记本电脑、平板电脑等多种平台运行控制软件，实现人机互动；模拟人外观精致，解剖标志准确，可模拟坐位保持坐姿，支持多种临床常用技能训练，集男性、女性模拟人于一身的训练模拟人,男、女胸腹部整体可换,一体化成型。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺 |
| 2.1 |  | 五官护理 |  | ▲ | 双眼、双耳需支持冲洗操作，模拟人下排牙齿可取下，支持义齿护理及更换 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.2 |  | 洗胃、鼻饲护理 |  |  | 双侧鼻孔需支持鼻腔填塞术、鼻胃管置入操作，可实现洗胃和鼻饲等护理操作 |  | 否 |  |
| 2.3 |  | 气道通气 |  |  | 需支持鼻咽通气道和口咽通气道等多种通气方式，同时可使用临床真实器械操作 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.4 |  | 气管切开 |  |  | 颈部支持气管切开护理，可置入气切套管及吸痰操作，吸痰时可见模拟痰液吸出 |  | 否 |  |
| 2.5 |  | 球囊面罩 |  |  | 支持球囊面罩（BMV）通气及吸氧，同时可见胸廓起伏 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.6 |  | 颈动脉搏动 |  |  | 支持手动模拟双侧颈动脉搏动 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.7 |  | 心电监护 |  |  | 胸部支持使用真实的4导联心电图机进行监护，并实时显示4导联心电图波形；也可进行12导联监护，模拟监护仪实时显示12导联心电图波形。支持放大和缩小，具有一键打印功能，模拟监护仪也具有快照键，可将模拟人不同时刻的生命体征记录下来，在病例运行过程中随时可以查看和追溯 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.8 |  | 静脉导管置入 |  |  | 支持锁骨下静脉导管置入，可进行锁骨下静脉穿刺护理训练 |  | 否 |  |
| 2.9 |  | 液胸引流 |  | ▲ | 双侧胸部支持液胸引流，可进行胸部穿刺引流护理训练 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 2.10 |  | 听诊 |  |  | 支持心音、呼吸音、肠鸣音听诊，同时可模拟多种语音 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.11 |  | 造口护理 |  |  | 支持造口护理和冲洗，至少包含结肠造口、回肠造口和膀胱造口 |  | 否 |  |
| 2.12 |  | 静脉输液 |  | ★ | 手臂支持静脉输液，穿刺点为左侧肘窝和手背。可进行超声引导下外周静脉PICC置管穿刺及护理操作。前臂和上臂之间可以左右旋转180度。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 2.13 |  | 男女互换 |  |  | 可更换男/女性生殖器、胸部皮肤模块和假发，模拟人假发可取下并且支持头发护理练习。 |  | 否 | 需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.14 |  | 肌肉注射 |  | ▲ | 支持肌肉注射，注射点≥6处，包含但不限于单侧臀大肌、臀中肌、双侧股外侧肌和双侧三角肌。左右前臂和上臂之间可以左右旋转180度，对输液位置进行调整。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.15 |  | 血压测量 |  | ▲ | 支持无创血压测量，并支持Korotkoff音听诊，肱动脉和桡动脉搏动可触及，且搏动强度可自行设置。脉搏搏动可一键开启和关闭，脉搏需有4种强度可设置，也可以设置脉搏的短绌阈值，当收缩压低于设置的短绌阈值时，该脉搏无搏动。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 2.16 |  | 乳房切除术后护理 |  |  | 具备，至少包含伤口换药护理和引流管护理 |  | 否 |  |
| 2.17 |  | 乳腺疾病识别 |  | ▲ | 可进行乳腺囊肿、实质肿块、纤维性瘤的触诊识别培训，乳腺结节可移动、固定 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.18 |  | 控制软件 |  | ★ | 教师工作站通过WiFi与模拟人连接，支持多种平台（如：Mac系统、Windows系统、Android系统）Chrome浏览器运行控制软件，教师工作站支持导入导出病例；控制系统内置病例≥10个，病例运行中可实时调节模拟人生命体征等 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 2.19 |  | 内置病例 |  | ▲ | ≥10个，至少包含慢性心衰急性发作；胃肠道出血（继发于食管静脉曲张）；技能考查；家庭护理环境中的哮喘病人管理；术后并发症护理：肺炎；低氧患者的吸痰操作及气管切开护理；髋关节置换病人的基本评估；憩室破裂患者的术后护理；癫痫及中度学习障碍综合征；失智症与尿路感染患者的处置； |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.20 |  | 计量单位 |  | ▲ | 用户可根据个人偏好设置计量单位，如：公制和英制，mmHg和kPa等。可根据个人偏好设置模拟监护仪上的波形扫描速度、患者档案（公制/英制）、温度（℃/℉）、除颤能量（J/Ws）、气道压（mmHg/kPa/%）、CO2（mmHg/kPa/%）、O2（mmHg/kPa/%）、麻醉气体压力（mmHg/kPa/%）、颜色偏好（ISO/USA） |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.21 |  | 控制界面 |  | ▲ | 可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统、呼吸系统、神经系统和体液系统参数，如：心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度等；也可在控制界面上选择系统内置的药物以及处置措施等。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.22 |  | 患者信息 |  |  | 系统教师工作站显示运行病例的患者信息，如：姓名、性别、年龄、体重等系统支持手动选择患者性别 |  | 否 |  |
| 2.23 |  | 生命体征 |  | ▲ | 生命体征以数值和波形显示，某一项生命体征异常时，该项生命体征数值闪烁提示，并有提示音，用户可手动开启/关闭提示音。某一项生命体征异常时，与之相关的生命体征也会随之变化。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.24 |  | 剩余电量显示 |  |  | 具备 |  | 否 |  |
| 2.25 |  | 更改提示 |  | ▲ | 系统内生命体征参数通过点击即可更改，生命体征更改过程中和更改后均在界面有提示。并且自动记录在操作日志中 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.26 |  | 生命体征页面布局选择 |  | ★ | 系统生命体征页面布局有多种选择方案，包含急诊室、手术室、麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整；用户也可设置所选生命体征参数的阈值，设置系统“警报”提示音。虚拟教学案例要求须为3D建模、采用可视化交互设计，具备智能语音、语义识别：可直接对虚拟病人进行语音问诊。包括但不限于：诊疗场景、虚拟病人、仪器设备等。虚拟病人能模拟病人体态、表情、声音、病症等特征 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 2.27 |  | 运行病例检查 |  | ▲ | 系统支持用户在运行病例时使用检查表确认学生的操作步骤（如：导尿时学生是否确认患者身份信息、是否征得患者许可、洗手、戴口罩、消毒等；同时，用户也可在自行编辑的病例中添加检查表)， 也可在核查表中添加注释，标记会记录在事件中。不同的操作事件会有不同的颜色进行区分。事件记录包括五个项目：参数更改、核查清单、情景/时间线、捕捉数据、药物治疗。 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.28 |  | 病例添加标记 |  |  | 系统运行病例过程中均可实时添加标记，记录操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点 |  | 否 |  |
| 2.29 |  | 病例支持搜索 |  |  | 具备 |  | 否 |  |
| 2.3 |  | 病例支持分类 |  |  | 具备 |  | 否 |  |
| 2.31 |  | 病例功能扩展 |  | ▲ | 工作站病例支持无限扩展，用户可根据需要添加病例，丰富教学内容，如：学习目标、表现评估、问题准备、设备、Debriefing关键点、模拟病人信息（姓名、头像、性别、年龄、体重和身高等）、模拟病人基本参数（心血管系统、呼吸系统、神经系统、体液系统）及不同状态等。并可针对创建的病例，创建对应的核查清单 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书；需现场演示，未携带样品此项判定为负偏离 |
| 2.32 |  | 病例编辑功能 |  |  | 支持编辑病例时设置患者生命体征基线 |  | 否 |  |
| 2.33 |  | 支持外接屏幕 |  | ▲ | 支持外接投影仪或外接屏幕显示患者生命体征 |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |
| 3 |  | 配置要求1 |  | ★ | 全身模拟人2套，性别转换包2套，导师机2台，监护仪2台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 样品评审 （现场演示） |  | 需组织样品评审。数量1台，无需随样品提交检测报告等事项。质量技术规范参考此表技术要求。 |  |  |  |  |  |