## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W3157 |  | 项目名称 | 胶片打印机 | 最高限价（万元） | 24
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于使胶片产生X射线成像 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备第一类医疗器械备案凭证 |  |  | 否 | 第一类医疗器械备案凭证
3 | 成像方式 |  | ★ | 干式固态激光成像 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
4 | 打印胶片规格 |  | ▲ | ≥4种 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
5 | 胶片打印速度 |  | ▲ | ≥80张/小时 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
6 | 灰度分辨率 |  |  | 14 bits |  |  | 否
7 | 最小像素 |  |  | ≤50微米 |  |  | 否
8 | 数字化X线乳腺图像 |  | ▲ | 可打印全境数字化X线乳腺图像 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
9 | 同时在线供片槽 |  |  | ≥2个 |  |  | 否
10 | 胶片首次输出时间 |  |  | ≤90秒 |  |  | 否
11 | 胶片装载 |  |  | 明室装片 |  |  | 否
12 | 最大光密度值 |  |  | ≥3.6 |  |  | 否
13 | 显示屏 |  |  | 具备显示剩余胶片数量功能 |  |  | 否
14 | 接口 |  |  | 具有DICOM3.0标准接口 |  |  | 否
15 | 自动检测和辨别图像功能 |  |  | 具备 |  |  | 否
16 | 空气滤芯 |  | ★ | 长期使用环保无异味，无须更换空气过滤网 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
17 | 配置要求 |  | ★ | 激光相机主机 3台、片槽（14*17）3个、片槽（14*11）3个 |  |  | 否 | 企业承诺
18 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及
| （试剂）要求 | [6 empty] | 注册证
19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分