## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W3159 |  | 项目名称 | 转运呼吸机 | 最高限价（万元） | 34
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于呼吸衰竭患者（成人、儿童）在转运过程中的通气支持 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | CFDA认证
3 | 呼吸机类型 |  | ★ | 气动电控 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
4 | 通气模式 |  | ▲ | 具备有创与无创多种呼吸通气模式： IPPV（VCV）、V-A/C、V-SIMV、PRVC、PCV 、P-A/C、P-SIMV、CPAP |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
5 | CPR功能 |  | ▲ | 心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式） |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
6 | 一键通气功能 |  | ▲ | 可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
7 | 潮气量 |  | ▲ | 30mL ～ 2000mL |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
8 | PEEP |  |  | 呼气末正压（PEEP）（3～30）cmH2O |  |  | 否
9 | 呼吸频率 |  | ▲ | 1bpm～120bpm |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
10 | 氧浓度 |  |  | 调节范围40%～100%连续可调 |  |  | 否
11 | 触发方式 |  | ▲ | 压力触发-20cmH2O～20cmH2O 流速触发灵敏度1-15L/min |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
12 | 呼气触发灵敏度 |  |  | 5%～78% |  |  | 否
13 | 二氧化碳监测功能 |  | ▲ | 可升级呼吸末二氧化碳EtCO2监测功能 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
14 | 车载认证 |  |  | 具备过国际EN1789救护车车载测试认证并提供第三方权威认证证书 |  |  | 否
15 | 适航认证 |  | ▲ | 已通过直升机RTCA DO-160G航空测试认证并提供第三方符合性证明书 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
16 | 吸呼比 |  | ▲ | （59:1～1:90）可调 |  |  | 是 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
17 | 显示屏 |  | ▲ | 具备≥7英寸彩色触摸屏 |  |  | 是 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
18 | 电池 |  |  | 内置可充电电池，标准状态下工作时间≥6小时 |  |  | 否
19 | 防水及适用环境 |  | ▲ | 具备IPX4，工作环境（温度范围）：-20℃～55°C |  |  | 是 | 相关证明材料
20 | 配置要求 |  | ★ | 转运呼吸机主机2台、氧气瓶2个、便携包2个、呼吸管路2套（可重复消毒） |  |  | 否 | 企业承诺
21 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分